Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №___

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Бокс микробиологической безопасности |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Бокс микробиологической безопасности |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Бокс | Назначение и принцип действия: Бокс предназначен для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Бокс должен применятся для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности.) Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. Отличительные особенности: Особенность микропроцессорной системы управления боксом: должен поддерживать неизменный воздушный баланс вне зависимости от степени загрязненности фильтров (система стабилизации воздуха AIS LS); должен индицировать на дисплее все режимы работы бокса, а также аварийные ситуации и возможные неисправности; система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, должна срабатывать при нарушении воздушного баланса в рабочей камере; должен защищать от несанкционированного доступа к управлению боксом, имея в своем составе ключ; должен позволять легко и безопасно произвести деконтаминацию всех внутренних поверхностей бокса при использовании для этого испарителя формалина того же производства, что и бокс. Технология DRIVE-N-ROLL. УФ лампа должна быть размещена в выдвижном блоке, который во время работы оператора задвинут под рабочий стол, находится вне рабочей камеры и не мешает воздушному потоку, а на время обработки выдвигается и обеспечивает требование к передней панели - «положение полностью закрытое», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны. Эта уникальная разработка должна иметь патент. Механизм подъема стекла – лифт-шарниры. В отличие от конструкции передней панели «на противовесах», «скользящее стекло», данная конструкция обеспечивает легкий доступ к обработке переднего стекла в рабочей камере с обратной стороны. Конструкция не должна содержать быстро изнашиваемые механизмы и части, такие, как тросы. Несмотря на значительную по величине рабочую камеру, бокс должен иметь небольшие внешние габариты, позволяющие легко монтировать его в тесных помещениях, проносить через узкие двери. Опоры, позволяющие регулировать высоту подставки. Усиленное основание с антивибрационными свойствами. Радиальный бесшумный, супер-экономичный (ЕС) вентилятор Технические характеристики: Габариты изделия с подставкой (ШхГхВ) не более 1000х770х2150 Габариты рабочей камеры (ШхГхВ) не более 905х610х750 Габаритные размеры подставки (ШхГхВ) не более 1000х770х660 Размеры рабочего проема (ШхВ), мм не более 880х195 Характеристика потока воздуха в рабочей камере бокса нисходящий однонаправленный (ламинарный) Степень рециркуляции, %70 Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с не менее: 0,35 Средняя скорость потока воздуха входящего в бокс через рабочий проем, м/с: не менее 0,47 Производительность по чистому воздуху в рабочую камеру бокса, м³/ч: не менее 656 - 674 Потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный блок розеток, Вт, не более 180 Допускаемая нагрузка на встроенный блок розеток, Вт, не более 1000 Класс чистоты воздуха в рабочей зоне не хуже А2 Класс чистоты воздуха в рабочей зоне не хуже 5ИСО Класс бокса не хуже II Класс установленных НЕРА-фильтров не хуже Н 14 Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % 99,9995 Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее 1000 Время непрерывной работы бокса в любом режиме не ограничено Комплектация бокса: , | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Подставка рамочная | На опорах и двумя колесами* | 1 шт |
|  |  | 3 | Стекла | Наклонное переднее стекло, закаленные фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла. | 1 шт |
|  |  | 4 | Розетка | Основная розетка | 2 шт |
|  |  | 5 | Блок УФ | Выдвижной УФ блок облучения | 1 шт |
|  |  | 6 | Столешница | Плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали | 1 шт |
|  |  | 7 | Панель | Шильд-панель с экраном индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, система автоматического поддержания потока воздуха. | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Бокс предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С, с относительной влажностью до 80 % при температуре +25°С и атмосферном давлении 83,7– 106,4 кПа. В помещении, где будет установлен бокс, не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, способных вызвать коррозию или нарушение защитного покрытия и изоляции проводов. |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |