ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Прикроватный монитор в кол –ве  – 3 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 02 Июня   2021 года до 17.00 часов

21 Июня   2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              02.07.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Лот №2 Прикроватный монитор  в кол-ве – 3 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прикроватный монитор пациента |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прикроватный монитор пациента |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Дисплей 8’ ЖК-дисплей (800х480) Габариты 238 x 250 x 163, вес 3,1 кг Индикаторы - до 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание) 3-х уровневый датчик тревоги: ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей - Индикатор подключения к сети Интерфейс Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала - Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А Принтер: Скорость печати 25,50 мм\сек Цифровые и графические тренды Цифровые тренды Память цифровых трендов: до 168 часов Вид таблицы: один вид для всех таблиц Графические тренды Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов Версии языков Английский, Французский, Русский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями | ЭКГ Количество отведений 3 Диапазон ЧСС: взрослый от 30 до 300 уд/мин детский от 30 до 350 уд/мин Точность измерений ЧСС ±3 уд/мин Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. Рабочий диапазон от 0.5 до 40 Гц Режим обнаружения кардиостимулятора Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем Сопротивление >5 мΩ Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц Диапазон входного сигнала - ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ (~ U) Защита от дефибрилляции < 4 секунд Тревога отсутствия отведения - Да | 1 шт. |
|  |  | 3 | Температурные датчики, поверхностные, многоразовые | Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 0 – 50 º C (0 – 122 º F) Точность: от 25 – до 50 º C ± 1ºС от 0 – до 24 º C ± 2ºС Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI | 1 шт. |
|  |  | 4 | Неинвазивный шланг | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Отображение давления в манжете от 0 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. -основное от 30 до 220 мм рт.ст. -диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детский манжет | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 230 мм рт.ст. - основное от 30 до 190 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 170 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжет для новорожденных | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 120 мм рт.ст. - основное от 30 до 100 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 90 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 11 | Адаптер сетевого питания: | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А | 1 шт. |
|  |  | 12 | Литий-ионовая батарея | Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея 10.8V, 2150mAh | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  | 2 | Термобумага | Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  5 698 230 (Пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Орда Мед Костанай» | БИН : 131140026382 | 18.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 1 550 000 |
| 2 | ИП «МЕDGROUP» | БИН : 541202200612 | 21.06.2021 г в 14 часов 07 минут | 1 521 000 |
| 3 | ИП «GroMax” | БИН:680426450534 | 16.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 1 715 000 |
| 4 | ТОО «Medconcul Astana» | БИН :150340021151 | 16.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 1 899 000 |
| 5 | ТОО “Аtlant MT» | БИН:110540019744 | 16.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 1 793 238 |
| 6 | TOO “ KZ MED» | БИН:170240015914 | 21.06.2021 г в 14 часов 15 минут | 1 080 870 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ИП «MEDGROUP»

и отклонить  ТОО «ОрдаМедКостанай» ,ИП « Gromax», ТОО «Medconcul Astana», ТОО  «Аtlant MT», TOO “ KZ MED»

ТОО «ОрдаМедКостанай»          Прикроватный монитор пациента

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

По  Заявленному  лоту №3 стоимость цены не проходит  тендерную документацию.

ТОО «Gromax»   Прикроватный монитор пациента

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  не полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Прикроватный монитор пациента | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Стандартная комплектация поставки; 1)Взрослый манжет 25-30см, многоразовый – 1шт. 2) Детский манжет – 1 шт. 3) Манжет для новорожденных – 1 шт. 5) Пульсоксиметрический сенсорный, датчик многоразовый – 2шт. | Манжет – 3шт Пульсоксиметрических датчика –2 шт | В краткой ТХ указано; Многоразовая манжета – 1 шт, пульсоксиметрических датчика – 1шт что, НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

ТОО «Medconcul Astana»        Прикроватный монитор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Прикроватный монитор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Габариты 238 х 250 х 163, вес 3,1 кг | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Уровневый сигнал: от О до 5 В импульсный | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Частота импульсов: 100±10 мс | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вид таблицы: один вид для всех таблиц | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6, 12 часов | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Версии языков Английский, Французский, Русский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский | Не соответствует | В краткой ТХ указано: РУССКИЙ, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сопротивление >5 м.Q | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон входного сигнала - ± 5 мВ(= U) - ± 300 мВ (- U) | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Тревога отсутствия отведения - Да | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями | Не соответствует | В краткой ТХ указано : Кабель ЭКГ на 5 отведений, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Температурные поверхностные и поrружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Уровень подавления помех> 90 дБ при 50 или 60 Гц | Отсутствуют | В краткой ТХ указано : наличие защиты от помех параметры не указаны , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI | Отсутствуют | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Неинвазивный шланг длина более 2,5м | Не соответствует | В краткой ТХ указано: Шланг имеется длина не указана НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый | Не соответствует | В краткой ТХ указано : Взрослая манжета 25-35см, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Детский манжет | Отсутствует | В краткой ТХ указано :НЕТ, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Автоматический режим: измерение с интервалами l,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут | Отсутствует | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Отображение давления в манжете от О до 300 мм рт.ст. | Отсутствует | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. - основное от 30 до 220 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. | Отсутствует | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Манжет для новорожденных | Отсутствует | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, для детей | Отсутствует | краткой ТХ указано: Нет , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Термобумага | Отсутствует | краткой ТХ указано: Нет , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Степень наполнения манжетов - Реrvлируемая |  | краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

- ТОО «Аtlant MT»        Прикроватный монитор

- Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

- Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Прикроватный монитор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Уровневый сигнал: от О до 5 В импульсный | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Частота импульсов: 100±10 мс | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Выход постоянного тока: 5В, l А | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вид таблицы: один вид для всех таблиц | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6, 12 часов | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сопротивление >5 м.Q | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон входного сигнала - ± 5 мВ(= U) - ± 300 мВ (- U) | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Тревога отсутствия отведения - Да | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Температурные поверхностные и поrружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоматический режим: измерение с интервалами l,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Отображение давления в манжете от О до 300 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. - основное от 30 до 220 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Степень наполнения манжетов - Реrvлируемая | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Детский манжет | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 230 мм рт.ст. - основное от 30 до 190 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 170 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Манжет для новорожденных, Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения, Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 120 мм рт.ст. - основное от 30 до 100 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 90 мм рт.ст. | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый, для детей, Процентный интервал насыщения от О до 100, Диапазон измерения 30-254 удар/мин, Степень оксигенации от 70 до 100%: ± 2 ед. от О до 69 %: без погрешности, Точность измерения пульса - ±2 уд/мин, Тональный сигнал –Да, | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Адаптер сетевого питания, 18 В, 2,5 А | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Одноразовые электроды 10 шт, Термобумага | Отсутствуют | В краткой ТХ указано: Нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

TOO  «KZ MED»                              Прикроватный монитор пациента

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ИП «MEDGROUP»                Прикроватный монитор пациента

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ИП «MEDGROUP»

отклонить заявку  - ТОО «ОрдаМедКостанай»,  ИП « Gromax», ТОО «Medconcul Astana», ТОО  «Аtlant MT»,

TOO “ KZ MED»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Прикроватный монитор пациента состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении  5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ИП «MEDGROUP»    на сумму  4 563 000 (Четыре миллиона  пятьсот шестьдесят три  тысячи) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13