ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Весы для новорожденных в кол-ве -  4шт

Срок объявления: с 10.00 часов 14 Июля   2021 года до 17.00 часов

02 Августа  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              10.08.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Весы для новорожденных в кол-ве -4 шт

Лот №4 Весы для новорожденных

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, не требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 средний, III Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг) 15 Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г) 20 Наибольший предел выборки массы тары (кг) 5 Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе не более (г) ±4 Непостоянство показаний ненагруженных весов (г) ±1 Время установления показаний не более (с) 2 Питание от аккумулятора с выходным напряжением (В) 5,5–7,0 Питание от сетевого адаптера с выходным нестабилизированным напряжением (В) 9,0–12,0 Потребляемая мощность не более (мВт) 120 Время работы в автономном режиме от аккумулятора не менее (ч) 48 Время работы от сетевого адаптера неограничено Габаритные размеры, ВхШхГ не более (мм) 105х540х300 Масса не более (кг) 5 Средний срок службы не менее (лет) 8 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Сетевой адаптер | Блок питания | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Буран 8» | БИН : 130740005260 | 30.07.2021 г в 10 часов 20 минут | 78 950,00 |
| 2 | ТОО «ЛабТехМедСКО» | БИН:170840033484 | 30.07.2021 г в 10 часов 20 минут | 78 900,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «ЛабТехМедСКО»

отклонить заявку - ТОО «Буран 8»

ТОО «Буран 8»             Весы для новорожденных

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  не полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «ЛабТехМедСКО»        Весы для новорожденных

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил    полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           ТОО «ЛабТехМедСКО»

отклонить заявку - ТОО «Буран 8»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила признать  закуп

Весы для новорожденных состоявшимся

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ЛабТехМедСКО»         на сумму  315 600  (Триста пятнадцать тысяч шестьсот ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13