Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аспиратор для медицинских целей |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аспиратор для медицинских целей | Аспиратор предназначен для аспирации жидкостей. Наличие вакууметра, регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели. Панель с четырьмя колесами и ручкой для транспортировки. Компрессор безмасляный, не нуждающийся в обслуживании. Защита от попадания жидкости в компрессор посредством гидрофобного фильтра и устройством от переполнения. Наличие ножной педали. Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения. Все детали аппарата, контактирующие с жидкостью, выполнены из нетоксичного прозрачного материала с возможностью их дезинфекции. Технические характеристики. Источник питания:не более 220 В, не менее 50 не более 60 Гц Потребляемая мощность:не более 250 Вт Габариты:не более Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм Вес:не более 25 кг Насос: поршневой, вакуумный, безмасляный Уровень вакуума: 740 ±10 мм рт.ст. Скорость потока: регулируемая, не более 50 л / мин Колеса: 4 шт. Защита от переполнения: поплавковый клапан Двигатель: однофазный не более 0,25 кВт Уровень шума: не более 60 дБ | 1 шт. |
|  |  | 2 | Емкость для аспирата (3000 мл) с крышкой и без нее | Объем: не более 3000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Крышка для емкости | Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Педаль ножного управления | Отвечает за активацию/ деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг силиконовый | Материал: силикон. Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Наконечник для аспирации | Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель заземления | Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 8 | Предохранитель | Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Тип: AC250V/T5AL. Встроены в аспиратор. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: не более 220 В, не менее 50 не более 60 Гц Температура эксплуатации: не менее 10 не более 50˚C Температура хранения: не менее 5 не более 50˚C Влажность: не менее 5 не более 30˚C / ниже 80%, не менее 31 не более 400С / ниже 50% Атмосферное давление: не менее 570 не более 1060 гПа Относительная влажность: не менее 10 не более 95% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.