ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Отсасыватель медицинский(аспиратор для медицинских целей беременных) -  1шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 Сентября   2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Отсасыватель медицинский(Аспиратор для медицинских целей беременных) в кол-ве -1 шт

Лот №7 Отсасыватель медицинский(аспиратор для медицинских целей беременных)

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аспиратор для медицинских целей акушерско-гинекологический |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аспиратор для медицинских целей | Назначение: аспиратор акушерско-гинекологический может быть использован в операционных, акушерских и гинекологических отделениях при родовспоможении и искусственном прерывании беременности, а также в палатах неотложной помощи и интенсивной терапии. Область применения: медицина, акушерство и гинекология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: имеет аккуратный внешний вид, небольшие размеры. Аспиратор легко перемещать, благодаря наличию 4-х колес. Оборудован блоком аварийного отключения и системой для предотвращения переполнения. Поддерживает давление 740 мм рт. ст. в течение длительной эксплуатации. В комплекте поставляются чашечки для вакуум-экстракции плода и 2 автоклавируемые емкости из поликарбоната объемом 1 л и 2 л. Дополнительно поставляется комплект наконечников для искусственного прерывания беременности. Технические характеристики: Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 250 Вт Габариты: Ш 400 мм х В 840 мм х Д 320 мм Вес: 25 кг Емкость для аспирации:1000 мл (1 шт.) и 2000 мл (1 шт.) Насос: Поршневой, вакуумный, безмасляный Уровень вакуума: 740 ± 10 мм рт.ст. Скорость потока: Регулируемая, до 50 л / мин Колеса: 4 шт. Чаши для вакуум-экстракции плода: Большая чаша: диаметр: 7,4 см, длина: 20,5 см Малая чаша: диаметр: 6,6 см, длина: 20,5 см Защита от переполнения: Поплавковый клапан Двигатель: Однофазный двигатель 0,25 кВт Уровень шума: не более 60 дБ(А) Емкость для аспирата: Материал: поликарбонат | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Педаль ножного управления | Отвечает за активацию/ деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Наконечник для аспирации | Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Силиконовая чаша большая или малая | Чашки для вакуум-экстракции плода. Большая чашка: диаметр: не более 7,4 мм, длина: не более 20,5 мм. Малая чашка: диаметр: не более 6,6 мм, длина: не более 20,5 мм | 2 шт. |
|  |  | 5 | Емкость для аспирата (1000 мл) с крышкой и без нее | Объем: 1000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Емкость для аспирата (2000 мл) с крышкой и без нее | Объем: 2000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Крышка для емкости | Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Кабель заземления | Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Шланг силиконовый | Материал: силикон. Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов | 1 шт. |
|  |  | 10 | Предохранитель 5 А | Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Тип: AC250V/T5AL. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Набор наконечников для прерывания беременности | Набор наконечников для прерывания беременности | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к условиям эксплуатации: Температура эксплуатации: 10-50˚C Температура хранения: 5-50˚C Влажность: 5-30˚C / ниже 80%, 31-400С / ниже 50% Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа Относительная влажность: 10-95% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 346 250,00 (Один миллион триста сорок шесть  тысяч двести пятьдесят) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Neomed Group» | БИН : 181240026810 | 29.09.2021 г в 12 часов 00 минут | 1 346 000,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «Neomed Group»

ТОО «Neomed Group»        Отсасыватель медицинский(Аспиратор для медицинских целей беременных)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил    полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           ТОО «Neomed Group»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100, комиссия решила признать  закуп

Отсасыватель медицинский(Аспиратор для медицинских целей беременных)состоявшимся

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Neomed Group»         на сумму  1 346 000  (Один миллион триста сорок шесть тысяч ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13