ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Инкубатор стационарный-  1шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 Сентября   2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Инкубатор стационарный в кол-ве -1 шт

Лот №9 Инкубатор стационарный

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инкубатор для новорожденных |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инкубатор для новорожденных |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Инкубатор для новорожденных | Инкубатор для новорожденных применяется для создания оптимальных условий для выхаживания новорожденных недоношенных детей, посредством содержания их в инкубаторе с микропроцессорным контролем температуры и влажности под колпаком. На сенсорной панели LСD дисплея отображаются и контролируются параметры температуры, влажности, а также имеется функция тревоги. Само открывающийся ящик препятствует появлению шумов. Камера влажности кассетного типа. Уровень воды можно проверить снаружи. Легкая очистка обеспечивается благодаря съемному кассетному типу водоема. Поток увлажнения воздуха минимален, поэтому риск заражения снижен. Контролируйте температуру более точно, используя двойной сенсор кожи.Двойные стенки и воздушный занавес минимизируют потерю тепла в колпаке. Влажность внутри инкубатора поддерживается на заданном уровне в диапазоне не менее 30 не более 99% с помощью ультразвукового увлажнителя. Принцип работы инкубатора основан на применении системы принудительной циркуляциивоздуха, осуществляемой посредством двигателя и вентилятора. Заданные пользователемпоказатели температуры, влажности и концентрации кислорода внутри детского модуляконтролируются микропроцессором. Поддержание заданной температуры обеспечиваетсяс помощью нагревателя, управляемого микропроцессором, а принудительная циркуляциятеплого воздуха внутри детского модуля осуществляется с помощью вентилятора. Благодаряциркуляции нагретого воздуха внутри детского модуля, температура внутри модуляподнимается до заданного уровня. Если температура внутри детского модуля поднимается вышезаданного уровня, нагреватель прекращает работу, и температура внутри модуля снижаетсяза счет поступления в инкубатор не нагретого воздуха из окружающей среды. Концентрациякислорода внутри детского модуля измеряется каждую секунду и регулируется с помощьюэлектромагнитного клапана, который открывается, если уровень концентрации кислородапревышает заданный показатель, и закрывается, если заданный уровень не достигнут. Система инкубатора состоит из прозрачной рабочей камеры, позволяющей осуществлять наблюдение за новорожденным, и компонентов, обеспечивающих необходимые условия для ребенка за счет подачи в инкубатор воздуха, нагреваемого за пределами системы. Технические характеристики: Источник питания AC не более 220 В, не менее 50/60 Гц Потребляемая мощность: Максимальная: 800 В·А (±10 %) Нагреватель: 450 В·А (±10 %) Контроллер: 80 В·А (±10 %) Увлажнитель: 200 В·А (±10 %) Габариты (Д х В х Г): 970 х 1645(1520-1790) х 500 мм Вес:не более 130 кг Тип управления: Микропроцессор Сигнализация: Звуковая и визуальная Режим управления: Режим воздуха / Режим кожи (Air / Skinmode) Время нагрева: не более 40 мин Ёмкость резервуара для воды:не более 1000 мл Расход воды:не более 1 л / 24 часа Влажность: диапазон отображения: не менее 30 не более 99%, Диапазон управления: не менее 30 не более 99% Уровень шума в верхнем корпусе: ≤47 дБА Система крышки: двойные стенки Шум сигнализации:не менее 60 не более 70 дБА Воздушный фильтр:не менее 0,5 мкм Сигналы тревоги (СИД): сбой питания, системный сбой, сбой датчиков, перегрев, сбой подачи воздуха, сигнал по температуре воздуха, сигнал по температуре воздуха кожи, недостаток воды Встроенные отсек для установки и извлечения рентгеновских кассет, размеры не более 372 (Ш) х 36 (В) х 375 (Г) мм. Вес не более 0,5 кг. Полка для монитора может использоваться для установки монитора пациента. Конструкция имеет открываемую заднюю дверцу колпака. Модуль пульсоксиметрииSpo2. Диапазон отображения SpO2 не менее 1 не более 100% Точность (в покое и в активности) 1. Насыщенность (% SPO2) 1.1. В состоянии покоя - 70 ~ 100%, ± 2% точность - 0 ~ 69%, погрешность не определена 1.2. В действии - 70 ~ 100%, ±3% точность - 0 ~ 69%, погрешность не определена 2. Частота пульса (уд / мин) 2.1. В состоянии покоя - 25 ~ 240, ± 3 точность 2.2. В действии - 25 ~ 240, ± 5точность Индикаторы тревоги (диапазон, шаг) 1. Насыщенность - Верхний предел: не менее 50 не более 99% - Нижний предел: не менее 45 не более 95% 2. Частота пульса - Верхний предел: не менее 80 не более 240 ударов в минуту - Нижний предел: не менее 35 не более 180 ударов в минуту Диапазон отображения пульса не менее 30 не более 240 ударов в минуту Настройка чувствительности Разрешение для насыщенности составляет не более 1%, а разрешение для частоты пульса не более 1. Температура воздуха. Диапазон отображения: не менее 5 не более 50°С, Диапазон управления: не менее 20 не более 37°С (Предохранитель: не менее 37.1 не более 39°С) | 1шт. |
|  |  | 2 | Матрац | Размеры матраца не более Ш 705 мм x В 20 мм x Г 370 мм Уровни наклона матраца не менее 0 не более 12˚ | 1шт. |
|  |  | 3 | Фильтр воздушный | Предназначен для чистки подаваемого под купол воздуха | 1шт. |
|  |  | 4 | Порт ирисовый для дверцы инкубатора | Специальное гнездо для кабелей, контуров, датчиков, сохраняет герметичность. | 6шт. |
|  |  | 5 | Панель LCD Touchscreen 10,4” | Все измеряемые инкубатором показатели (температура, влажность и концентрация кислорода) отображаются на ЖК-дисплее и контролируются с помощью сенсорного экрана, Дисплей 10.1 дюймовый TFT-LCD (262,114 цветной). | 1 шт. |
|  |  | 6 | Шкаф | Предназначена для хранения ИМН и прочих принадлежностей. | 1шт. |
|  |  | 7 | Шнур питания | Предназначен для питания инкубатора. | 1шт. |
|  |  | 8 | Предохранитель | Предотвращает повреждения электрических компонентов аппарата в случаях скачков напряжения электричества. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 9 | Устройство подачи кислорода (опция) | Модуль кислородный Режим управления не менее 22% не более 65% Максимальная концентрация кислорода не более 65% Скорость потока зависит от кислородного баллона. Диапазон настройки, шаг не менее 22 не более 65% Диапазон отображения не менее 0% не более 99% Давление подачи кислорода зависит от кислородного баллона. диапазон измерения не менее 0 не более 99% | 1шт. |
|  |  | 10 | Весы (опция) | Встроенные в инкубатор весы работают независимо от микропроцессора и измеряют вес недоношенного новорожденного для контроля температуры и влажности; результаты измерения отображаются на дисплее. Тензометрический датчик, встроенный в нижнюю часть матраса, определяет вес недоношенного новорожденного по изменению сопротивления, которое преобразуется в электрический сигнал и отображается на дисплее. Не более (ШхВхГ) 396х67х405 мм. Вес не более 4,6 кг. Разрешение: не менее 1 г; точность: не более 2 г. Функции: Zero (Установить на нуль), Hold(Удержать). Диапазон измерений: не менее 0 не более 15 кг(Рекомендуемый диапазон: не менее 0 не более 10 кг) | 1шт. |
|  |  | 11 | Стойка для внутривенных инфузий | Используется для установки лекарств при вливании определенных лекарств. |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 12 | Датчик пульсоксиметрический (опция) | Одноразовыйпульсоксиметрическийдля подключения к модулю Spo2. | 1шт. |
|  |  | 13 | Датчик пульсоксиметрический (опция) | Многоразовыйпульсоксиметрическийдля подключения к модулю Spo2. | 1шт. |
|  |  | 14 | Датчик температурный | Температура кожи пациента. Диапазон отображения: не менее 22 не более 45°С, Диапазон управления: не менее 34 не более 37°С (Предохранитель: 37.1 ~ 38°С) | 2шт. |
|  |  | 15 | Датчик кислородный (опция) | Многоразовый кислородный датчик для подключения к кислородному модулю, время эксплуатации не более 1 года | 1шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура при эксплуатации: не менее 20 не более 30℃ Влажность при эксплуатации: не менее 10 не более 95% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  11 897 500 (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот ) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Neomed Group» | БИН : 181240026810 | 29.09.2021 г в 12 часов 00 минут | 11 897 000,00 |
| 2 | ТОО «Диагаль» | БИН:070440011854 | 29.09.2021 г в 18 часов 00 минут | 11 150 000,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «Neomed Group»

отклонить заявку - ТОО «Диагаль»

ТОО «Диагаль»             Инкубатор стационарный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Инкубатор стационарный | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Само открывающийся ящик препятствует появлению шумов | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Камера влажности кассетного типа. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Уровень воды можно проверить снаружи. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Поток увлажнения воздуха минимален, поэтому риск заражения снижен. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Влажность внутри инкубатора поддерживается на заданном уровне в диапазоне не менее 30 не более 99% с помощью ультразвукового увлажнителя. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Указано 30-95% , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Заданные пользователемпоказатели температуры, влажности и концентрации кислорода внутри детского модуля контролируются микропроцессором. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Концентрация кислорода внутри детского модуля измеряется каждую секунду и регулируется с помощьюэлектромагнитного клапана, который открывается, если уровень концентрации кислородапревышает заданный показатель, и закрывается, если заданный уровень не достигнут. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Источник питания AC не более 220 В, не менее 50/60 Гц | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребляемая мощность: Максимальная: 800 В·А (±10 %) Нагреватель: 450 В·А (±10 %) Контроллер: 80 В·А (±10 %) Увлажнитель: 200 В·А (±10 %) | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Габариты (Д х В х Г): 970 х 1645(1520-1790) х 500 мм | Соответствует | В краткой ТХ указано: 1040х1400х750х Отсутствует регулировка высоты, как прописано в ТЗ, важная функция, которая облегчает работу мед персоналу , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Шум сигнализации:не менее 60 не более 70 дБА | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Воздушный фильтр:не менее 0,5 мкм | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги (СИД): сбой питания, системный сбой, сбой датчиков, перегрев, сбой подачи воздуха, сигнал по температуре воздуха, сигнал по температуре воздуха кожи, недостаток воды | Соответствует | В краткой ТХ указано: Превосходит Низкий расход воздуха; Не соответствует: Недостаток воды Сбой питания , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Встроенные отсек для установки и извлечения рентгеновских кассет, размеры не более 372 (Ш) х 36 (В) х 375 (Г) мм. Вес не более 0,5 кг. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Соответствует (Нет данных о размере) Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Полка для монитора может использоваться для установки монитора пациента. Конструкция имеет открываемую заднюю дверцу колпака. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Модуль пульсоксиметрииSpo2. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует модуль, прописанный в ТЗ, предназначенный для измерения насыщения артериальной крови кислородоми частоту сердечных сокращений (пульс). Наблюдение за SpO2 дает информацию, как осердечно-сосудистой, так и о респираторной системе, и предоставляет подробную информацию о переносе кислорода в крови. Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон отображения SpO2 не менее 1 не более 100% | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Точность (в покое и в активности) 1. Насыщенность (% SPO2) 1.1. В состоянии покоя - 70 ~ 100%, ± 2% точность - 0 ~ 69%, погрешность не определена 1.2. В действии - 70 ~ 100%, ±3% точность - 0 ~ 69%, погрешность не определена 2. Частота пульса (уд / мин) 2.1. В состоянии покоя - 25 ~ 240, ± 3 точность 2.2. В действии - 25 ~ 240, ± 5точность | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Индикаторы тревоги (диапазон, шаг) 1. Насыщенность - Верхний предел: не менее 50 не более 99% - Нижний предел: не менее 45 не более 95% 2. Частота пульса - Верхний предел: не менее 80 не более 240 ударов в минуту - Нижний предел: не менее 35 не более 180 ударов в минуту | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диапазон отображения пульса не менее 30 не более 240 ударов в минуту | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Настройка чувствительности Разрешение для насыщенности составляет не более 1%, а разрешение для частоты пульса не более 1. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Матрац Размеры матраца не более Ш 705 мм x В 20 мм x Г 370 мм Уровни наклона матраца не менее 0 не более 12˚ | Соответствует | В краткой ТХ указано: 740х380х30 Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Панель LCD Touchscreen 10,4” Все измеряемые инкубатором показатели (температура, влажность и концентрация кислорода) отображаются на ЖК-дисплее и контролируются с помощью сенсорного экрана, Дисплей 10.1 дюймовый TFT-LCD (262,114 цветной). | Соответствует | В краткой ТХ указано: Нет данных о размерах экрана Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Предохранитель Предотвращает повреждения электрических компонентов аппарата в случаях скачков напряжения электричества. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Необходимый аппарат, выполняющий защитную функцию при скачках электричества. Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Устройство подачи кислорода (опция) Модуль кислородный Режим управления не менее 22% не более 65% Максимальная концентрация кислорода не более 65% Скорость потока зависит от кислородного баллона. Диапазон настройки, шаг не менее 22 не более 65% Диапазон отображения не менее 0% не более 99% Давление подачи кислорода зависит от кислородного баллона. диапазон измерения не менее 0 не более 99% | Соответствует | В краткой ТХ указано: 21-65% Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Датчик пульсоксиметрический (опция) Одноразовыйпульсоксиметрическийдля подключения к модулю Spo2. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Датчик пульсоксиметрический (опция) Многоразовыйпульсоксиметрическийдля подключения к модулю Spo2. | Соответствует | В краткой ТХ указано: Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации Температура при эксплуатации: не менее 20 не более 30℃ | Соответствует | В краткой ТХ указано: 10-35℃ Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Влажность при эксплуатации: не менее 10 не более 95% | Соответствует | В краткой ТХ указано: До 75% Не указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование – Инкубатор для новорожденных JW-i3000, JW BIO SCIENCE CORPORATION, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ - полностью соответствует требуемым параметрам технического задания.

У предлагаемого оборудования: Инкубатор для новорожденных Isolette модель C2000 в комплекте. Draeger MedicalSystem, Inc. США

не соответствуют следующие параметры:

Влажность внутри инкубатора: не соответствует по максимальному значению.

Концентрация кислорода внутри детского модуля измеряется каждую секунду и регулируется с помощьюэлектромагнитного клапана, который открывается, если уровень концентрации кислородапревышает заданный показатель, и закрывается, если заданный уровень не достигнут.

Сигналы тревоги (СИД): отсутствуют - Недостаток воды, Сбой питания

Модуль пульсоксиметрииSpo2: отсутствует

Диапазон отображения SpO2: отсутствует

Индикаторы тревоги (диапазон, шаг): отсутствует

Диапазон отображения пульса не менее 30 не более 240 ударов в минуту: отсутствует

Настройка чувствительности: отсутствует

Габариты: (Д х В х Г): превышают данные ТС

Влажность:не соответствует по максимальному значению.

Матрац: габариты превышают данные ТС

Устройство подачи кислорода: не соответствует по минимальному значению

Датчик пульсоксиметрический Одноразовый: отсутствует

Датчик пульсоксиметрический Многоразовый: отсутствует

Отсутствуют данные на следующие параметры:Само открывающийся ящик препятствует появлению шумов; Камера влажности кассетного типа; Уровень воды можно проверить снаружи;Заданные пользователем показатели температуры, влажности и концентрации кислорода внутри детского модуля контролируются микропроцессором; Источник питания AC не более 220 В, не менее 50/60 Гц; Потребляемая мощность: Максимальная: 800 В·А (±10 %), Нагреватель: 450 В·А (±10 %), Контроллер: 80 В·А (±10 %), Увлажнитель: 200 В·А (±10 %); Шум сигнализации: не менее 60 не более 70 дБА; Полка для монитора может использоваться для установки монитора пациента. Конструкция имеет открываемую заднюю дверцу колпака; Встроенные отсек для установки и извлечения рентгеновских кассет – нет данных о размере; Полка для монитора может использоваться для установки монитора пациента. Конструкция имеет открываемую заднюю дверцу колпака; Предохранитель.

ТОО «Neomed Group»        Инкубатор стационарный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил    полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           ТОО «Neomed Group»

отклонить заявку - ТОО «Диагаль»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила признать  закуп

Инкубатор стационарный состоявшимся

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Neomed Group» на сумму  11 897 000  (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13