ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 1 Перфузор ( Шприцевой насос ) в кол -ве -4 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 25 Октября   2021 года до 17.00 часов

16 Ноября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              19.11.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Перфузор ( Шприцевой насос) в кол-ве – 4 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 1 Перфузор ( Шприцевой  насос ) в кол-ве – 4  шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шприцевой насос |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шприцевой насос |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Шприцевой насос предназначен для инфузий химических веществ, лекарственных средств, родостимулирующих препаратов, питательных веществ, а также для вливания крови в реанимационном отделении, отделении интенсивной терапии, отделении интенсивной терапии новорожденных или в операционной. Обеспечивают высокоточное введение растворов или более высокую скорость потока, чем при использовании регулируемых вручную приборов для инфузии, работающих благодаря силе тяжести. Автоматическая калибровка и загрузка шприца. Библиотека лекарств макс. 300. Библиотека шприцов макс. 300. Анти-болюс функция. Простой интерфейс пользователя. Выборка меню языков, включая русский. Технические характеристики: Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч Погрешность: ±2% Диапазон инфузии: Общий объем: от 0,01 мл до 9999 мл; от 0,01 мл/ч до 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) от 1000 мл/ч до 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Влитый объем: от 0,00 мл до 9999 мл; от 0,01 мл/ч до 99,9 мл/ч (с шагом 0,01 мл/ч) от 100,0 мл/ч до 999,9 мл/ч (с шагом 0,1 мл/ч) от 1000 мл/ч до 1500 мл/ч (с шагом 1 мл/ч) Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) Шприц 5 мл:200 мл/ч Шприц 10 мл:300 мл/ч Шприц 20 мл:400 мл/ч Шприц 30 мл:500 мл/ч Шприц 50/60 мл:500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов Источник питания: - AC от 100 В до 240 В. переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц (предохранитель: 250 В, T3.15). - DC 12 В постоянного тока (500 мА). - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. Потребление энергии: 34 ВА. Рабочее время: 6 часов при скорости. потока 5 мл/ч. Время зарядки: 5 часов. Размеры: 260 х 130 х 91 мм. Вес: 1,8 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кронштейн для крепления на инфузионную стойку | Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель питания | Используется для подключения к сети. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  2 440 000,00 (Два миллиона четыреста сорок тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АстаМед» | БИН:180340016309 | 09.11.2021г в 17 часов 50 минут | 494 500,00 |
| 2 | ТОО “СаПА-МЕД» | БИН:131140026382 | 15.11.2021г в 13 часов 00 минут | 580 000,00 |
| 3 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 15.11.2021г в 13 часов 00 минут | 520 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ОрдаМедКостанай».

Отклонить ТОО “СаПА-МЕД»     ТОО «АстаМед»

- ТОО “СаПА-МЕД»  Перфузор  ( Шприцевой насос) .

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

не соответствуют следующие параметры:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Перфузор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая калибровка и загрузка шприца. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека лекарств макс 300. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека шприцов макс 300. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Анти-болюс функция. | Соответствует | В краткой ТХ указано: , что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Простой интерфейс пользователя. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Выборка меню языков, включая русский. | Не соответствует Русифицированное меню управления. Нет данных о других языках | В краткой ТХ указано: Русифицированное меню управления. Нет данных о других языках указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру рт.ст.) |
| Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | Не соответствует 0,01- 2200 мл/час По максимальному значению | В краткой ТХ указано: 0,01- 2200 мл/час По максимальному значению указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Шприц 5 мл: 200 мл/ч Шприц 10 мл: 300 мл/ч Шприц 20 мл: 400 мл/ч Шприц 30 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) | Не соответствует 0,10 – 60 мл по максимальному и минимальному значению | В краткой ТХ указано: 0,10 – 60 мл по максимальному и минимальному значению указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) | Не соответствует 50 mmHg - 950 mmHg по максимальному и минимальному значению | В краткой ТХ указано: 50 mmHg - 950 mmHg по максимальному и минимальному значению указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) | Не соответствует графический LCD дисплей (115*35 мм) | В краткой ТХ указано: графический LCD дисплей (115*35 мм) указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | Не соответствуют Окклюзия (от 50 мм рт.ст. до 950 мм рт.ст.) | В краткой ТХ указано: Окклюзия (от 50 мм рт.ст. до 950 мм рт.ст.) указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Нет данных о титровании | В краткой ТХ указано: Нет данных о титровании указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Не соответствует Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор | В краткой ТХ указано: Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребление энергии: 34 ВА. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Время зарядки: 5 часов. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры: 260 х 130 х 91 мм. | Не соответствует 320 х 120 х 137 мм | В краткой ТХ указано: 320 х 120 х 137 мм указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вес: 1,8 кг. | Не соответствует 2,3кт (больше чем в представленном ТЗ) | В краткой ТХ указано: 2,3кт (больше чем в представленном ТЗ) указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кронштейн для крепления на инфузионнуюстойку Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | Нет данных об охвате | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Не соответствует Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор | В краткой ТХ указано: Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: У предлагаемого оборудования: Насос шприцевой инфузионныйAITECS 2016, UABViltechmeda, Литва  –  не соответствует требуемым параметрам технического задания.

ТОО “АСТАМЕД»   Перфузор (Шприцевой насос)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

не соответствуют следующие параметры:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Перфузор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая калибровка и загрузка шприца. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека лекарств макс 300. | Нет данных о количестве | В краткой ТХ указано: Нет данных о количестве указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека шприцов макс 300. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Анти-болюс функция. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Простой интерфейс пользователя. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Выборка меню языков, включая русский. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | Не соответствует По минимальному и максимальному значению (1-999 мл/ч) | В краткой ТХ указано: По минимальному и максимальному значению (1-999 мл/ч) указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Шприц 5 мл: 200 мл/ч Шприц 10 мл: 300 мл/ч Шприц 20 мл: 400 мл/ч Шприц 30 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч | Не соответствует (Шприц 5 мл:100-150 мл/ч) | В краткой ТХ указано: Шприц 5 мл:100-150 мл/ч указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) | Не соответствует Шприц 5 мл:100-150 мл/ч | В краткой ТХ указано: Шприц 5 мл:100-150 мл/ч указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | Не соответствуют 3 регулируемых окклюзии давления:низкий, средний, высокий Нет данныхо сигналах тревоги | В краткой ТХ указано: 3 регулируемых окклюзии указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру Не соответствуют 3 регулируемых окклюзии давления:низкий, средний, высокий Нет данныхо сигналах тревоги |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Нет данных о титровании, паузе | В краткой ТХ указано: Нет данных о титровании, паузе указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Не соответствует Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V. 1900 мА/ч, | В краткой ТХ указано: Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V. 1900 мА/ч, указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребление энергии: 34 ВА. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Время зарядки: 5 часов. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры: 260 х 130 х 91 мм. | Не соответствует 300х130х125 | В краткой ТХ указано: 300х130х125 указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вес: 1,8 кг. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кронштейн для крепления на инфузионнуюстойку Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Не соответствует Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V 1900 мА/ч, | В краткой ТХ указано: Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V 1900 мА/ч, указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Не соответствуют Условия эксплуатации: Температура: 5-40°C Относительная влажность: 10% - 95% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа Температура хранения: от -20°C до 45°C Относительная влажность: от 10% до 85%. | В краткой ТХ указано: Условия эксплуатации: Температура: 5-40°C Относительная влажность: 10% - 95% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа Температура хранения: от -20°C до 45°C Относительная влажность: от 10% до 85%. , указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: У предлагаемого оборудования: HK-400III шприцевой насос пр-ва ShenzhenHawkMedicalInstrumentCo., Ltd., Китай  –  не соответствует требуемым параметрам технического задания.

ТОО “ОрдаМедКостанай»   Перфузор ( Шприцевой насос)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп »   Перфузор (Шприцевой  насос)    в количестве 4 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ОрдаМедКостанай»  на сумму  2 080 000, 00 (Два  миллиона восемьдесят  тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.       Тел.: 8 (714-34)2-15-13