ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 2 Инфузомат  ( Инфузионный  насос)  в кол -ве -2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 25 Октября   2021 года до 17.00 часов

16 Ноября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              19.11.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Инфузомат ( Инфузионный  насос)   в кол-ве – 2 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 2  Инфузомат ( Инфузионный  насос)   в кол-ве – 2 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инфузионный насос Производитель: Страна изготовитель: Регистрационное удостоверение:. |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инфузионный насос Производитель: Страна изготовитель: |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Инфузионный насос предназначен для точного введения жидких препаратов внутривенно (IV) или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Обеспечивают высокоточное введение растворов или более высокую скорость потока, чем при использовании регулируемых вручную приборов для инфузии, работающих благодаря силе тяжести. В связи с тем, что применение инфузионных насосов позволяет осуществлять более точное введение жидких средств, инфузионный насос оказалась полезной в таких областях, как непрерывная эпидуральная анестезия. Область применения: ЛПУ, непрерывная эпидуральная анестезия, введение внутривенно сердечно-сосудистых препаратов, в химиотерапии и автотрансфузии, а также в педиатрии и для внутривенной терапии в амбулаторных условиях. Титрование – при изменении скорости тока жидкости вовремя инфузии. Система блокировки клавиатуры для безопасности. Обновление программного обеспечения через интернет. Кнопка вызова медперсонала. Технические характеристики: Насосный механизм: Перистальтический штатив Скорость потока: 0,1 ~ 1200 мл/ч Измеряйте каждый час при комнатной температуре 25°С с использованием воды или солевого раствора (выше 1,0 мл/ч скорости потока). Точность может различаться в зависимости от типа медицинской жидкости и системы для инфузий. Диапазон инфузии, заданный объем: 0,01 - 9999 мл, 0,01 - 99,99 мл (с шагом 0,1 мл); 100 - 9999 мл (с шагом 1 мл) Объем инфузируемой жидкости: от 0,00 - 9999 мл, 0,01 - 99,9 мл (с шагом 0,01 мл), 100-999,9 мл (с шагом 0,1 мл). Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолч.); 1 - 1200 мл/ч. Объем болюса (очистка): 0,1 - 99,9 мл (с шагом 0,1 мл) Показатель KVO (режим открытой вены): мл/ч (по умолч.) 1 - 9 мл/ч при скорости потока 1,0 -1200 мл/ч. 0,1 мл/ч (по умолч.) при скорости потока не менее от 1,0 ~ 0,9 мл/ч. Окклюзионное давление: 60 ~ 850 мм рт.ст. Дисплей: Монографический ЖК дисплей (Разрешение: 240 х 64) Сигналы тревоги: - «Воздушный пузырь» - Окклюзия (мощность обнаружения: 60 ~ 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - AC / DC (переменный / постоянный ток) - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи и сигналов напоминания о запуске инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. Функции безопасности: - Дверь открыта: инфузия недоступна, когда дверь открыта - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP, ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и LOCK (БЛОКИРОВКА) - Датчик воздуха: обнаруживает воздушные пузыри - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации. Другие функции: - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во время инфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет более 5 минут) - Режим вторичной инфузии (первичная, вторичная) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе, и может просматриваться в насосе в режиме 1. - Все записи инфузионных событий будут сохраняться автоматически и храниться после выключения. Источник питания: AC 100-240 В, 50/60 Гц (предохранитель: 250 В, T3.15А) DC 12 В (1 А) Потребляемая мощность: 34 ВА Рабочее время: прим. 7 часов при скорости потока 25 мл/ч Время зарядки: прим. 5 часов Размеры: 260 × 130 × 91 мм Вес: 1,8 кг | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кронштейн для крепления на инфузионную стойку | Используется для крепления к инфузионной стойке. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2100 мА / ч, AA, 1,2 В. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель питания | Используется для подключения к сети. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |
|  |  | 5 | Система для вливания инфузионных растворов | Стерильное устройство одноразового использования. Длина трубки, мм 2500 Внешний диаметр, мм Ø4.5 Внутренний диаметр, мм Ø3.15 Толщина трубки, мм 0.675 | 100 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочая среда: Температура: 10 ~ 40°C Относительная влажность: 20 ~ 90% Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа (525.04 ~ 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: -10 ~ 60°C Относительная влажность: 10 ~ 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  1 625 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать пять  тысяч ) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АстаМед» | БИН:180340016309 | 09.11.2021г в 17 часов 50 минут | 494 500,00 |
| 2 | ТОО “СаПА-МЕД» | БИН:131140026382 | 15.11.2021г в 13 часов 00 минут | 700 000,00 |
| 3 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 15.11.2021г в 13 часов 00 минут | 530 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ОрдаМедКостанай».

Отклонить ТОО “СаПА-МЕД»     ТОО «АстаМед»

- ТОО “САПА-МЕД»     Инфузомат ( Инфузионный насос)

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

не соответствуют следующие параметры:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Инфузомат | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая калибровка и загрузка шприца. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека лекарств макс 300. | Соответствует | В краткой ТХ указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Библиотека шприцов макс 300. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Анти-болюс функция. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Простой интерфейс пользователя. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Выборка меню языков, включая русский. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | Не соответствует 0,10 – 50 мл По максимальному значению | В краткой ТХ указано 0,10 – 50 мл По максимальному значению указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Шприц 5 мл: 200 мл/ч Шприц 10 мл: 300 мл/ч Шприц 20 мл: 400 мл/ч Шприц 30 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч | Не соответствует 80 mmHg - 950 mmHg, | В краткой ТХ указано: указано 80 mmHg - 950 mmHg, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) | цветной графический LCD дисплей, размер дисплея 70х45 мм (265х170 пикселей). | В краткой ТХ указано: указано цветной графический LCD дисплей, размер дисплея 70х45 мм (265х170 пикселей), что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) | Нет данных о неисправности о токе Не соответствует Окклюзия (мощность обнаружения: 80 ~ 50 мм рт.ст.) | В краткой ТХ указано: Нет данных о неисправности о токе указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ Окклюзия (мощность обнаружения: 80 ~ 50 мм рт.ст.) заявленому параметру |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | Нет данных О титровании О режиме вторичной инфузии | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребление энергии: 34 ВА. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Время зарядки: 5 часов. | Не соответствует 346 х 120,5 х 140 мм превышает | В краткой ТХ указано: указано346 х 120,5 х 140 мм превышает, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры: 260 х 130 х 91 мм. | Не соответствует 2,3 кг превышает | В краткой ТХ указано: указано 2,3 кг превышает, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вес: 1,8 кг. | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кронштейн для крепления на инфузионнуюстойку Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | Не соответствует ионно-литиевый аккумулятор | В краткой ТХ указано: указано ионно-литиевый аккумулятор, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Не соответствует Относительная влажность: 30 ~ 90% Температура хранения: -20 ~ 55°C Относительная влажность: 20 ~ 90%. | В краткой ТХ указано: Относительная влажность: 30 ~ 90% Температура хранения: -20 ~ 55°C Относительная влажность: 20 ~ 90%.указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: У предлагаемого оборудования : Инфузионный насос AITECS 3017, UABViltechmeda, Литва   не соответствуют  требуемым параметрам .

ТОО «АстаМед»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации

не соответствуют следующие параметры:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Инфузомат | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Титрование – при изменении скорости тока жидкости вовремя инфузии. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Система блокировки клавиатуры для безопасности. | Нет данных | В краткой ТХ указано Нет данных о количестве указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Обновление программного обеспечения через интернет. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кнопка вызова медперсонала. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Насосный механизм: Перистальтический штатив | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Измеряйте каждый час при комнатной температуре 25°С с использованием воды или солевого раствора (выше 1,0 мл/ч скорости потока). | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Объем болюса (очистка): 0,1 - 99,9 мл (с шагом 0,1 мл) | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Показатель KVO (режим открытой вены): мл/ч (по умолч.) 1 - 9 мл/ч при скорости потока 1,0 -1200 мл/ч. 0,1 мл/ч (по умолч.) при скорости потока не менее от 1,0 ~ 0,9 мл/ч. | Не соответствует 0-5 мл/ч | В краткой ТХ указано: Не соответствует 0-5мл/ч указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Окклюзионное давление: 60 ~ 850 мм рт.ст.(13 кПа до 126 кПа) | Не соответствует 40-160 Кра | В краткой ТХ указано: 40-160 Кра указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (Разрешение: 240 х 64) | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сигналы тревоги: - «Воздушный пузырь» - Окклюзия (мощность обнаружения: 60 ~ 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - AC / DC (переменный / постоянный ток) - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи и сигналов напоминания о запуске инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. | Нет данных о приближающемся окончании инфузии о режиме ожидания о неисправности о токе Не соответствует 3 регулируемых уровня понижения окклюзии: низкий, средний, высокий | В краткой ТХ указано: Нет данных о приближающемся окончании инфузии о режиме ожидания о неисправности о токе указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру Не соответствует 3 регулируемых уровня понижения окклюзии: низкий, средний, высокий |
| Функции безопасности: - Дверь открыта: инфузия недоступна, когда дверь открыта - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP, ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и LOCK (БЛОКИРОВКА) - Датчик воздуха: обнаруживает воздушные пузыри - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во времяинфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет более 5 минут) - Режим вторичной инфузии (первичная, вторичная) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Нет данных О режиме дозировки О титровании О режиме вторичной инфузии О низком заряде батареи О паузе | В краткой ТХ указано: Нет данных О режиме дозировки О титровании О режиме вторичной инфузии О низком заряде батареи О паузе указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе, и может просматриваться в насосе в режиме 1. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| - Все записи инфузионных событий будут сохраняться автоматически и храниться после выключения. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребляемая мощность: 34 ВА | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Рабочее время: прим. 7 часов при скорости потока 25 мл/ч | Не соответствует 6 часов | В краткой ТХ указано 6 часов указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Время зарядки: прим. 5 часов | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры: 260 × 130 × 91 мм | Не соответствует 145х120х100 | В краткой ТХ указано: Не соответствует 145х120х100 указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вес: 1,8 кг | Соответствует | В краткой ТХ указано: указано, что СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кронштейн для крепления на инфузионную стойку Используется для крепления к инфузионной стойке. | Нет данных | В краткой ТХ указано: Нет данных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2100 мА / ч, AA, 1,2 В. | Не соответствует Литиевый аккумулятор 7,4V/ 1900 мА / ч | В краткой ТХ указано: Не соответствуют Литиевый аккумулятор 7,4V/ 1900 мА / ч указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Система для вливания инфузионных растворов Стерильное устройство одноразового использования. Длина трубки, мм 2500 Внешний диаметр, мм Ø4.5 Внутренний диаметр, мм Ø3.15 Толщина трубки, мм 0.675 | Нет данных о толщине трубки | В краткой ТХ указано: Нет данных о толщине трубки указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Рабочая среда: Температура: 10 ~ 40°C Относительная влажность: 20 ~ 90% Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа (525.04 ~ 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: -10 ~ 60°C Относительная влажность: 10 ~ 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Не соответствует Температура: 5 ~ 40°C Относительная влажность: 10 ~ 95% Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа Температура хранения: -20 ~ 45°C Относительная влажность: 10 ~ 85%. | В краткой ТХ указано: Не соответствуют Температура: 5 ~ 40°C Относительная влажность: 10 ~ 95% Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: У предлагаемого оборудования : Инфузионный насос НК-100II, ShenzhenHawkMedicalInstrumentGo.,Ltd, Китай   не соответствуют  требуемым параметрам .

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Инфузомат ( Инфузионный  насос)   в количестве 2 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ОрдаМедКостанай»  на сумму  1 060 000, 00 (Один  миллион шестьдесят  тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13