ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 2 Аппарат для аудиологического скрининга  в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 29 Апреля  2022 года до 17.00 часов

19 Мая 2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              23.05.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Аппарат для аудилогического скрининга  в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 2  Аппарат для аудилогического скрининга  в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для аудиологического скрининга в кол-ве 1 шт Производитель: Страна изготовитель: Регистрационное удостоверение:. |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для аудиологического скрининга Производитель: Страна изготовитель: |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок Блок электронный | Автоматический анализ результатов: есть; Индикация качества установки зонда: есть; Число обследований, сохраняемых в памяти системы при исследовании>10000; Число карточек пациентов, сохраняемых в памяти системы при исследовании >10000; Время работы электронного блока при использовании аккумулятора от 10 до 15 часов; Дисплей: 4.3" с разрешением 272*480; Связь с компьютером Bluetooth; Напряжение питания электронного блока от внешнего блока питания 9 В; Рабочие части тип BF; Класс защиты от поражения электрическим током 1; Степень защиты от внешних воздействийIP20; Частота зондирующего тона: 226, 1000 Гц; Уровень звукового давления зондирующего сигнала 90 дБ УЗД; Диапазон измерения эквивалентного объема при частоте зондирующего тона 226 Гц: 0.2..8 мл; Диапазон изменения давления –600 даПа…+400 даПа; Предельные значения давления –800 даПа… +600 даПа; Скорость изменения давления 50, 250 даПа/с; Допускаемая относительная погрешность установки скорости изменения относительного давления ±20%; экран: сенсорный, габаритные размеры: (197´84´26) ± 2 мм, масса не более 0.44 | 1 шт. |
|  |  | 2 | Блок для импедансометрии | назначение: для проведения тимпанометрии, габаритные размеры: (96´58´24) ± 2 мм, масса не более 0.2 кг | 1 шт. |
|  |  | 3 | Карта памяти | назначение: для записи обследований, Объем памяти: 8 Гб, Тип: Micro SD | 1 шт. |
|  |  | 4 | Блок питания «БПМ-9» | назначение: питание блока, выходное напряжение: 9 В DC | 1 шт. |
|  |  | 5 | Адаптер Bluetooth | Hama 2.1+EDR Adapter Nano класс 2, разъем: USB | 1шт |
|  |  | 6 | Кабель сетевой | Тип: SCZ-1, Длина кабеля: 1.5 м | 1 шт. |
|  |  | 7 | Съемник наконечника зонда | Материал: пластик | 1 шт. |
|  |  | 8 | Ремешок нашейный | Назначение: для фиксации блока на теле пациента | 1 шт. |
|  |  | 9 | Программное обеспечение без дополнительных модулей,с модулем /АСВП»,с модулем /Тимп» | без дополнительных модулей,с модулем /АСВП»,с модулем /Тимп» | 1 шт. |
|  |  | 10 | Программное обеспечение | Программное обеспечение | 1 шт. |
|  |  | 11 | Сумка для переноски | 430х180х340мм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Ложемент | Подставка для установки | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 13 | Подставка | назначение: для размещения блока. Материал: PR 1503 полиуретановая смола+отвердитель (3+5 кг) | 1 шт. |
|  |  | 14 | Слуховой стимулятор односторонний | Наушники закрытого типа наличие Сопротивление 10 Ом Частотный диапазон 100 – 8000 Гц Максимальная непрерывная мощность 300 мВт Диапазон мощности с сохранением линейности 0 – 400 мВт Чувствительность 108 дБ УЗД ± 4 Нелинейное искажение, не более 1 % Мягкие ободок наличие разъем: 3,5 стерео | 1 шт. |
|  |  | 15 | Переходник к телефонам аудиометрическим | разъем: 2х6.3, моно на 3,5 стерео | 1 шт. |
|  |  | 16 | Слуховой стимулятор (аудио-метрические наушники) | Наушники закрытого типа наличие Сопротивление 10 Ом Частотный диапазон 100 – 8000 Гц Максимальная непрерывная мощность 300 мВт Диапазон мощности с сохранением линейности 0 – 400 мВт Чувствительность 108 дБ УЗД ± 4 Нелинейное искажение, не более 1 % Контралатеральное шумовое маскирование наличие Левая/правая/двухсторонняя стимуляция есть Мягкие ободок наличие разъем: 3,5 стерео | 1 шт. |
|  |  | 17 | Телефоны аудиометрические внутриушные в составе: блок аудиометрического телефона (2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), звуковод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) | В составе: блок аудиометрического телефона (2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), звуковод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) Тип: наушник Стиль Защиты Слуха: Прощупывается для проверки на пригодность | 1 шт. |
|  |  | 18 | Полость тестовая | Полость тестовая , длина 24мм, диаметр 6мм, Назначение: для калибровки зонда | 1 шт. |
|  |  | 19 | Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам | Состав: ER3-14A ER3-14В ER3-14D2 ER3-14C ER3-14E2 | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кабель для подключения электродов | 3-канальный разъем touch-proof | 1 шт. |
|  |  | 21 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», зеленый, 1 м | Коннектор touch-proof Рабочая среда чашечкового электрода Ag/AgCl Диаметр контакта не менее 9 мм, цвет зеленый, длина 1м | 1 шт. |
|  |  | 22 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», красный, 1 м | Коннектор touch-proof Рабочая среда чашечкового электрода Ag/AgCl Диаметр контакта не менее 9 мм, цвет красный длина 1м | 1 шт. |
|  |  | 23 | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» черный 1 м) | Коннектор touch-proof Рабочая среда чашечкового электрода Ag/AgCl Диаметр контакта не менее 9 мм, цвет черный длина 1м | 1 шт. |
|  |  | 24 | Паста электродная контактная , 120г | Удельная электропроводность: 0,4 - 1,0 См/м Акустический импеданс: 1–2 кОм Срок хранения: 2 года | 1 шт. |
|  |  | 25 | Паста абразивная 160г | Назначение Медицинская проводящая абразивная паста, предназначенная для уменьшения сопротивления и обезжиривания кожи Срок годности 5 лет Объем 160 г | 1 шт. |
|  |  | 26 | Принтер к электронному блоку | Интерфейс: Bluetooth, батарея: 1700 мА, термобумага: наличие | 1 шт. |
|  |  | 27 | Портативный компьютер | Тип: ноутбук Частота процессора: 2600 МГц Количество ядер процессора: 2 Количество потоков процессора: 4 Оперативная память: 4 Гб Объем жесткого диска: 512 Гб Операционная система Windows 10 Видеоинтерфейсы HDMI Время работы от батареи (в часах) 5 | опция |
|  |  | 28 | Принтер | 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Качество печати dpi Формат бумаги А4 Способ печати: односторонняя, двусторонняя Цветная лазерная печать | опция |
|  |  | 29 | Программное обеспечение с модулем /КСВП»,с модулем /АР», с модулем /ФСТ» | Программное обеспечение с модулем /КСВП»,с модулем /АР», с модулем /ФСТ» | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 30 | Комплект вкладышей ушных «детский» | Состав: 3 мм 10 4 мм 10 5 мм 5 6 мм 1 8 мм 1 10 мм 1 11 мм 1 12 мм 1 7 мм 3 3-8 мм (универсальные) 20 Итого 53 шт. | 1 шт. |
|  |  | 31 | Комплект вкладышей ушных «универсальный» | Состав: 3-8 мм 20 3-6 мм 20 4 мм 20 5 мм 20 6 мм 20 7 мм 10 8 мм 10 9 мм 10 10 мм 10 12 мм 5 13 мм 5 14 мм 5 | 1 шт. |
|  |  | 32 | Электрод одноразовый в упаковке F3001 | Ширина 22мм Длина 34мм Клейкое покрытие наличие | 1 шт. |
|  |  | 33 | Полость тестовая | Назначение: для калибровки зонда | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура и влажность эксплуатации 0 ~ 40С, 10 ~ 70% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 90 календарных дней 2022 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного

- Сумма выделенная для закупки  6 763 593,00 ( Шесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ITTS» | БИН:140640025133 | 18.05.2022г в 14 часов 20 минут | 6 736 593,00 |
| 2 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 18.05.2022г в 18 часов 00 минут | 6 424 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS».

Отклонить    ТОО «ОрдаМедКостанай»

- ТОО “ ОрдаМедКостанай»     аппарат для аудиологического скрининга

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

не соответствуют следующие параметры:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные аппарат для аудиологического скрининга | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Блок для импедансометрии / назначение: для проведения тимпанометрии, габаритные размеры: (96´58´24) ± 2 мм, масса не более 0.2 кг | отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Карта памяти / назначение: для записи обследований, Объем памяти: 8 Гб, Тип: Micro SD | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Блок питания «БПМ-9» / назначение: питание блока, выходное напряжение: 9 В DC | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Адаптер Bluetooth / Hama 2.1+EDR Adapter Nano класс 2, разъем: USB | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Кабель сетевой / Тип: SCZ-1, Длина кабеля: 1.5 м | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Съемник наконечника зонда / Материал: пластик | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Ремешок нашейный / Назначение: для фиксации блока на теле пациента | Отсутствует | В краткой ТХ указано : отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сумка для переноски / 430х180х340мм | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Подставка / назначение: для размещения блока. Материал: PR 1503 полиуретановая смола+отвердитель (3+5 кг) | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Слуховой стимулятор односторонний /Наушники закрытого типа наличие Сопротивление 10 Ом Частотный диапазон 100 – 8000 Гц Максимальная непрерывная мощность 300 мВт Диапазон мощности с сохранением линейности 0 – 400 мВт Чувствительность 108 дБ УЗД ± 4 Нелинейное искажение, не более 1 % Мягкие ободок наличие разъем: 3,5 стерео | Отсутствует | В краткой ТХ указано: отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Переходник к телефонам аудиометрическим / разъем: 2х6.3, моно на 3,5 стерео | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Телефоны аудиометрические внутриушные в составе: блок аудиометрического телефона (2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), звуковод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) / В составе: блок аудиометрического телефона (2 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер А, 50 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер В, 10 шт.), вкладыши ушные одноразовые (размер С, 4 шт.), звуковод (2 шт.), клипсы на липучке (2 шт.), ремень для фиксации (1 шт.), двойной кабель (1 шт.) Тип: наушник Стиль Защиты Слуха: Прощупывается для проверки на пригодность | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Полость тестовая / Полость тестовая , длина 24мм, диаметр 6мм, Назначение: для калибровки зонда | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам / Состав: ER3-14A ER3-14В ER3-14D2 ER3-14C ER3-14E2 | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Паста электродная контактная , 120г / Удельная электропроводность: 0,4 - 1,0 См/м Акустический импеданс: 1–2 кОм Срок хранения: 2 года | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Паста абразивная 160г / Назначение Медицинская проводящая абразивная паста, предназначенная для уменьшения сопротивления и обезжиривания кожи Срок годности 5 лет Объем 160 г | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Портативный компьютер / Тип: ноутбук Частота процессора: 2600 МГц Количество ядер процессора: 2 Количество потоков процессора: 4 Оперативная память: 4 Гб Объем жесткого диска: 512 Гб Операционная система Windows 10 Видеоинтерфейсы HDMI Время работы от батареи (в часах) 5 | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Принтер /220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Качество печати dpi Формат бумаги А4 Способ печати: односторонняя, двусторонняя Цветная лазерная печать | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Программное обеспечение с модулем /КСВП»,с модулем /АР», с модулем /ФСТ» / Программное обеспечение с модулем /КСВП»,с модулем /АР», с модулем /ФСТ» | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Отсутствует указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: У предлагаемого оборудования : Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов ( КСВП) EasyScreen MAICO Diagnostics GmbH,  производитель Германия    не соответствуют  требуемым параметрам .

ТОО «ITTS»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует технической спецификации, указанной  в тендерной документации

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Аппарат для аудиологического скрининга  в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « ITTS»  на сумму  6 763 593, 00 ( Шесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи  пятьсот девяносто три) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13