ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Кардиотокограф (фетальный монитор) в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября   2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Кардиотокограф  в количестве 1 шт

Техническая спецификация

Лот № 3 Кардиотокограф  в количестве 1 шт

ЛОТ № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кардиотокограф (Фетальный монитор ) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Фетальный монитор | Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностика двуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана: 5,6 дюйма Кол-во пикселей: 640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые): до 15 мм/сек Данные на записи: ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня (высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор 2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение 14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора 3,5 кг со всеми комплектующими | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Датчик ультразвука | Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | 2 штуки |
|  |  | 2 | ТОСО-датчик | TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия) 0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | 1 штука |
|  |  | 3 | Ручной маркер | Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода | 1 штука |
|  |  | 4 | Предохранитель Т1.6AL 250 В | Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В | 2 штуки |
|  |  | 5 | Кабель питания | Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой. | 1 штука |
|  |  | 6 | Кабель заземления | Кабель заземления. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. | 1 штука |
|  |  | 7 | Сетевой кабель | Кабель для подключения к сети обмена данными | 1 штука |
|  |  | 8 | Кабель RS 232 | Кабель подключения к ПК | 1 штука |
|  |  | 9 | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (2100 мАч) | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. | 1 штука |
|  |  | 10 | Ремень для крепления датчика ультразвука | Ремень для крепления датчика ультразвука | 2 штуки |
|  |  | 11 | Ремень для крепления датчика ТОСО | Ремень для крепления датчика ТОСО | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Термочувствительная бумага | Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм | 3 штуки |
|  |  | 2 | Акустический гель (флакон 0,25 л) | Акустический гель (флакон 0,25 л) | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка и хранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  3 493 770,00 ( Три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот семьдесят ) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 14.10.2022г в 18 часов 00 минут | 2 707 585,00 |
| 2 | ТОО «ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 3 493 770,00 |
| 3 | ТОО “АстаМед» | БИН:180340016309 | 12.10.2022г в 18 часов 00 минут | 2 940 000,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS».

Отклонить ТОО “ ОрдаМедКостанай» ТОО «АстаМед»

- ТОО «ОрдаМедКостанай»             Кардиотокограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Кардиотокограф (Монитор фетальный ) серии FC. Модель FC 1400 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Фетальный монитор 1 шт. Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностикадвуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана:5,6 дюйма Кол-во пикселей:640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые):до 15 мм/сек Данные на записи:ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня(высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора3,5 кг со всеми комплектующими. 1 шт | Блок аппарата базовый FC 1400 1 шт. Аппарат имеет возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: 296(ш)х305,5(в)х97,5(г)мм. Вес: около 2,9 кг(без батареи). Дисплей: 4,7" цветной сенсорный. Регистратор: Метод: термопечать. Тип: Рулонный тип. Скорость печати: 1,2,3 см/мин, (реальное время) 30 см/мин (трассировка, 2,4 см/мин настройка), 20 см/мин (трассировка, 1 см/мин настройка). Функция подачи бумаги. Сохранение данных: в течение 72 часов. Питание: Мощность на входе: 100-240В переменного тока 50-60Гц, 1.5А, однофазное. | В НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленные габаритные размеры превышают установленные 296(ш)х305,5(в)х97,5(г)мм. Заявленный размер дисплея меньше установленного 4,7". краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Ополнительные комплектующие : Датчик ультразвука 2 шт. Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | Ультразвуковой датчик 2 шт. Датчик для регистрации сигналов сердца плода. Частота сердечных сокращений плода: Входной сигнал: ультразвуковой пульсирующий доплеровский. Метод обнаружения частоты сердечных сокращений плода (ЧСС): автокорреляция. ЧСС диапазон: 50-210. ЧСС точность: 120-160: ±1 уд./мин. Кроме 120-160: ±2 уд./мин. Ультразвуковой зонд: Режим работы: импульсно-волновой режим. Тип зонда: 7-кристалл. Частота ультразвука: 1.0 МГц. Частота повторения пульса: 3125 Гц. Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность: <10 мВт/см2. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленная ЧСС плода меньше установленной 50-210. Заявленный тип зонда меньше установленного 7-кристалл. Не указаны размеры и вес датчика.В краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| ТОСО-датчик 1 шт. TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия)0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | Датчик маточных сокращений: Датчик для регистрации сигналов маточного сокращения 1 шт. Маточное сокращение: Входной источник: внешний зонд. Контрольный сигнал: переключатель одного касания. Автообнуление. Диапазон измерения: 0-99. Анализ авто КГТ: средний исходный уровень частоты сердечных сокращений плода (ЧСС); число ТОСО; число акселерации; число деакселерации: поздняя, ранняя, переменная; высокий/низкий эпизод; кратковременные изменения; потеря сигнала; результаты анализа КГТ распечатываются каждые 10 минут. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленный диапазон измерения 0-99 меньше установленного. Не указаны размеры и вес датчика.В краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода 1 шт | Маркер событий 1 шт: Метод осцилломеирически. Операционный способ. Ручной/автоматический/постоянный. Диапозон измерения от 20 до 120 мм рт.ст. | Соответствует заявленому параметру |
| Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В 2 шт. |  | не указано |
| Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой 1 шт. | Кабель электропитания: кабель подключения к электропитанию 1 шт. |  |
| Кабель заземления 1 шт. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. |  | не указано |
| Кабель для подключения к сети обмена данными 1 шт. |  |  |
| Кабель подключения к ПК 1 шт. | Адаптер сетевого питания 18В, 2.8А 1 шт. |  |
| Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 1 шт. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. | Аккумулятор: аккумулятор литий-ионный, перезаряжаемый 1 шт. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Не указаны номинальное напряжение и время работы. |
| Ремень для крепления датчика ультразвука 2 шт. |  | не указано |
| Ремень для крепления датчика ТОСО 1 шт. |  | не указано |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм 3 шт. | Бумага для устройства регистрации данных 3 шт. Рулонная бумага, бумага для отчетов. | Соответствует заявленому параметру |
| Акустический гель(флакон 0,25 л) 1 шт. | Ультразвуковой гель 1 шт. Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации : Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка ихранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа |  | не указано |

- ТОО «АстаМед»             Кардиотокограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Кардиотокограф (Фетальный монитор) FETUS BFM -900 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Фетальный монитор 1 шт. Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностикадвуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана:5,6 дюйма Кол-во пикселей:640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые):до 15 мм/сек Данные на записи:ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня(высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора3,5 кг со всеми комплектующими. 1 шт | Фетальный монитор 1 шт. Фетальный монитор применяется для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и во время родов. Общее описание: Эргономичный дизайн. Удобная ручка при переноски. Возможность работать от сети или от аккумулятора. Большой цветной дисплей. Встроенный термопринтер. Память не менее 72 часов. Монитор нового поколения с цветным большим графическим дисплеем высокой контрастности, отображает в реальном времени и обеспечивает высокое качество регистрации: ЧСС – сердечной деятельности одного плода. ЧМС – сократительной деятельности матки. ЧСС – сердечной деятельности двух плодов. Регистрация ЭКГ плода. Цветной TFT LCD монитор (не менее 17,8 см = 7 дюймов) отображает: 3-кривые; ЧСС плода, одного или двойни; Частота маточных сокращений; Маркер движения плода; ЭКГ плода; AST (для пробуждения плода); Качество сигнала; Состояние тревоги; Работающий канал, датчик; Громкость; Дата, время; Уровень зарядки аккумулятора. Монитор имеет возможность переключения между 3-мя режимами отображения на дисплее. Простое и понятное меню управления позволяет быстро настроить необходимый режим работы. Что значительно упрощает и ускоряет работу мед.персонала. Встроенный термопринтер имеет высокое разрешение и производит автоматическую распечатку данных, что позволяет регистрировать и документировать полную информацию о состоянии одного или двух плодов. Так же предусмотрена функция ZOOM (маштабирование) для детального исследования мониторируемых параметров при распечатке данных. Встроенная система тревоги. Звуковой сигнал доплеровский с регулировкой громкости. Параметры тревог: верхний и нижний предел настроек тревог для ультразвуковых датчиков, датчика ЭКГ, информационный сигнал, отсутствия бумаги, разъединения с датчиком, низкого заряда аккумулятора. Технические характеристики: - Механические Размер основного блока: не более ш 180х в 248 х д 175 мм. Вес: не более 3,7 кг (с бумагой) - Технические требования к монитору по окружающей среде Диапазон температур: работа не более чем от 10 до 40ºС; хранение не более чем от -10 до 50ºС. Относительный диапазон влажности: рабочий не более 30-80%; хранение 20-95%. Диапазон атмосферного давления: рабочий 70-106 кПа; хранение 70-106 кПа. - Технические требования к электропитанию Требования к питанию: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, около 80 В. Защита от сбоев питания. Характеристики батареи: Герметизированная перезаряжаемая батарея (литий-ионная батарея не менее 11.1В 4.4 А/ч). Время работы не менее 2 часов. Время зарядки (после подключения к сети переменного тока): не менее 12 часов. - Технические требования к характеристикам монитора Обнаружение движения двойни – наличие. Принтер – наличие. Тип термальной матрицы. Скорость печати не более 1,2,3 см/мин. Контраст печати не более 1,2,3 шага. Период автоматической печати 10,20,30,40,50,60, выкл.мин Принтер – наличие. Функция масштабирования области печати FHR – наличие. Функция смещения FHR 2 – наличие. Бумага в рулоне – наличие. Дисплей. Графический цветной ЖК-дисплей не менее 7 дюймов. Разрешение не менее 480 х 234 пикселей. Светодиодная подсветка – наличие. Индикаторы – наличие. Идентификатор зонда – наличие. Пауза – наличие. Время. Включение/выключение сигнала тревоги – наличие. Состояние печати. Указывает состояние работы от источника переменного тока и низкого уровня заряда батареи. Сердечный ритм. Рабочий канал. Объемное состояние. Аккумулятор включен (зеленый светодиод). Питание от сети (зеленый светодиод). Звук. доплеровский звук с регулятором громкости, Звуковой сигнал FECG с регулятором громкости. Информационный звук. Звуковые сигналы. Внешнее соединение. Локальная сеть. Порт RS-232. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Не указаны точные данные (указано "не более" или "не менее") В краткой ТХ указано: указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие : Датчик ультразвука 2 шт. Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | Ультразвуковой доплплеровский датчик 2 шт. Допплер. Импульсивный допплер. Ультразвуковая частота 2,0 МГц. Интенсивность <10 мВт/см2. Диапазон частоты сердцебиения плода 50-240 уд/мин. Точность измерения частоты сердцебиения плода ±2% от диапазона. Двойной допплер – наличие. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Не указаны размеры и вес датчика. Не указано количество кристаллов в датчике. |
| ТОСО-датчик 1 шт. TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия)0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | Датчик регистрации маточных сокращений / ТОСО датчик 1 шт. Сокращение матки – наличие. Внешний тип. Частотная характеристика DC – 0,5 Гц. Контрольное (нулевое) управление – наличие. Диапазон измерения 0-99 единиц – наличие. Регистрация ЭКГ плода – наличие. Входной импеданс >10М Ом. Ток входного контура менее 40 мкА. Исходное время восстановления не более 5 секунд. Диапазон входного сигнала ±5 мВпик. Полоса пропускания от 0,5 до 35 Гц | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленный диапазон измерения 0-99 меньше установленного. Не указаны размеры и вес датчика. |
| Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В 2 шт. Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой 1 шт. Кабель заземления 1 шт. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. Кабель для подключения к сети обмена данными 1 шт. Кабель подключения к ПК 1 шт. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 1 шт. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. Ремень для крепления датчика ультразвука 2 шт. Ремень для крепления датчика ТОСО 1 шт. | Предохранитель Т1.AL 250 В - 2 шт. Кабель питания 1 шт. Кабель заземления 1 шт. Сетевой кабель 1 шт Кабель подключения к ПК 1 шт. Герметизированная перезаряжаемая батарея (11.1В 4.4А/ч, литий-ионная батарея). Время работы около 2 часов - 1 шт. Ремень для фиксации датчиков 2 шт. Ремень для фиксации датчиков 1 шт. | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру Соответствует заявленому параметру Соответствует заявленому параметру Соответствует заявленому параметру Соответствует заявленому параметру НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленное напряжение 11.1В меньше установленного. Заявленноевремя работы около 2 часов меньше установленног а так же является приблизительным значением. Соответствует заявленому параметру Соответствует заявленому параметру |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы; Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм 3 шт. | Бумага для принтера 3 рулона. | Соответствует заявленому параметру |
| Акустический гель(флакон 0,25 л) 1 шт. | Гель для ультразвуковых исследований - 1 шт | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации ; Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка и хранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа | Условия эксплуатации: Температура: от 10ºС до 40ºС Хранение не более чем от -10 до 50ºС. Относительная влажность воздуха: Рабочий: 30-85 % Хранение: 20-95% Диапазон атмосферного давления: Рабочий: 70 ~ 106 кПа Хранение: 70 ~ 106 кПа | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. Заявленая температура не соответствует установленной. |

- ТОО «ITTS»             Кардиотокограф

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Кардиотокограф(Фетальный монитор) Overtone 6200 c вариантами модификации 6200-02 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Фетальный монитор 1 шт. Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностикадвуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана:5,6 дюйма Кол-во пикселей:640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые):до 15 мм/сек Данные на записи:ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня(высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора3,5 кг со всеми комплектующими. 1 шт | Фетальный монитор 1 шт. Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностикадвуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана:5,6 дюйма Кол-во пикселей:640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые):до 15 мм/сек Данные на записи:ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня(высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора3,5 кг со всеми комплектующими. 1 шт | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Датчик ультразвука 2 шт. Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | Датчик ультразвука 2 шт. Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | Соответствует заявленому параметру |
| ТОСО-датчик 1 шт. TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия)0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | ТОСО-датчик 1 шт. TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия)0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | Соответствует заявленому параметру |
| Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода 1 шт. | Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В 2 шт. | Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В 2 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой 1 шт. | Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Кабель заземления 1 шт. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. | Кабель заземления 1 шт. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. | Соответствует заявленому параметру |
| Кабель для подключения к сети обмена данными 1 шт. | Кабель для подключения к сети обмена данными 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Кабель подключения к ПК 1 шт. | Кабель подключения к ПК 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 1 шт. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 1 шт. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. | Соответствует заявленому параметру |
| Ремень для крепления датчика ультразвука 2 шт. | Ремень для крепления датчика ультразвука 2 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Ремень для крепления датчика ТОСО 1 шт. | Ремень для крепления датчика ТОСО 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |
| Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм 3 шт. | Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм 3 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Акустический гель(флакон 0,25 л) 1 шт. | Акустический гель(флакон 0,25 л) 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка ихранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа | Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка ихранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа | Соответствует заявленому параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Кардиотокограф   в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ITTS» на сумму  3 493 770, 00  ( Три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот семьдесят  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13