ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

СВЕТИЛЬНИК ОПЕРАЦИОННЫЙ

Срок объявления: с 10.00 часов 17 Июня   2020 года до 17.00 часов

07 Июля   2020 года.

с.Денисовка                                                                                                              17.07.2020 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Светильник операционный

Лот №6 Светильник операционный

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Операционный светодиодный светильник |
| 2 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |
|  |  | 1. | Операционный светодиодный светильник | Однокупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления. Бестеневой эффект освещения благодаря точечным диодным источникам: не менее 80-90 шт. Светильник должен иметь встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает его на различные эндохирургические операции. Возможность управления со встроенной и с отдельной панели управления Конфигурация круглого типа Наличие сенсорных кнопок управления Потребляемая мощность не более: 110 Вт Максимальное освещение не менее: 120 000 Люкс Диаметр освещаемого поля должен быть: 25-35 см Цветовая температура не более: 4 300 К Средняя цветопередача: >94Ra Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (10 режимов) Яркость (затемнение) при ENDO режиме: 5% Срок службы лампы не менее: 30 000 часов Глубина освещения не менее: 100 см Количество светодиодов не менее: 80 Внешняя панель управления: кнопки Максимальный диапазон вращения: 2 155 мм Максимальная регулировка по высоте не менее: 1130 мм Вес не более: 55 кг. Высота площади движения около: 1130 мм. Диаметр световой головки не менее: 620-650 мм. Площадь световой головки ~ 1923 см2. Остаточная освещенностьв пределах (±10%): С одной маской 61,2 % С двумя масками 46,5 % С трубкой 95,5 % С трубкой и одной маской 60,3% С трубкой и двумя масками 45,8% | 1 шт. |
|  |  | 2. | Рукоятка | Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Должна отсоединяться для стерилизации путем автоклавирования. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от 10° до 40°C Относительная влажность: от 30% до 75% Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа Избегайте попадания прямых солнечных лучей |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 120 дней Адрес: Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  5 800 000 (Пять миллионов восемьсот   тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Аsian CS» | БИН : 120840006319 | 02.07.2020 г в 09 часов 50 минут | 5 390 000 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед» | БИН : 131140026382 | 02.07.2020 г в 11 часов 00 минут | 5 769 630 |
| 3 | ТОО «ОСТ-Фарм» | БИН:990140000225 | 08.07.2020 г в 15 часов 00 минуты | 5 100 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ТОО «ОрдаМед»

и отклонить  ТОО «Asian CS» , ТОО «ОСТ-Фарм»

ТОО «ОрдаМед»        Светильник операционный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «АSIAN CS»       Светильник операционный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Светильник операционный | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Бестеневой эффект освещения благодаря точечным диодным источникам: не менее 80-90шт | 80-90 | В краткой ТХ указано : Благодаря точечным диодным источникам 70 , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Максимальное освещение не менее: 120 000 Люкс | 120 | В краткой ТХ указано: Максимальное освещение : 160 000 Люкс, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Яркость (затемнения ) при ENDO режиме: 5% | наличие | СООТВЕСТВУЕТ |
| Потребляемая мощность не более : 110 Вт | 110 | В краткой ТХ указано : Потребляемая мощность : 150Вт Не СООТВЕСТВУЕТ |
| Глубина освещения не менее :100см | Наличие | В краткой ТХ указано : Глубина освещения не менее: 100см . СООТВЕСТВУЕТ |
| Вес не более : 55 кг | 55 | В краткой ТХ указано : Вес 70кг. Не соответствует |
| Диаметр световой головки не менее: 620-650 мм | 620-650мм | В краткой ТХ указано : Диаметр световой головки : 650 мм Не соответствует |
| Площадь световой головки 1923см2 | Наличие | СООТВЕСТВУЕТ |
| Остаточная освещенность (±10%): С одной маской 61,2 % С двумя масками 46,5 % С трубкой 95,5 % С трубкой и одной маской 60,3% С трубкой и двумя масками 45,8% | Наличие | СООТВЕСТВУЕТ |

ТОО «ОСТ-ФАРМ»                   Светильник операционный

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Светильник операционный | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Бестеневой эффект освещения благодаря точечным диодным источникам: не менее 80-90шт | 80-90шт | В краткой ТХ указано: Благодаря точечным диодным источникам 36 шт, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Максимальное освещение не менее: 120 000 Люкс | Наличие | СООТВЕСТВУЕТ |
| Яркость (затемнения ) при ENDO режиме: 5% | 5% | В краткой ТХ указано : Яркость (затемнения ) при ENDO режиме 4,2% НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Потребляемая мощность не более : 110 Вт) | Отсутствие | В краткой ТХ указано: Нет данных НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Глубина освещения не менее :100см | 100 | В краткой ТХ указано : Глубина освещения состовляет 119 см НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Вес не более : 55 кг | 55 | В краткой ТХ указано : Вес с конструкцией 45 кг НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Диаметр световой головки не менее: 620-650 мм | 620-650 | В краткой ТХ указано : Диаметр световой головки 520мм НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Площадь световой головки 1923см2 | 1923 см2 | В краткой ТХ указано : Площадь световой головки составляет 1 650 см2 НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Остаточная освещенность (±10%): С одной маской 61,2 % С двумя масками 46,5 % С трубкой 95,5 % С трубкой и одной маской 60,3% С трубкой и двумя масками 45,8% | Отсутствие | В краткой ТХ указано : Остаточная освещенность (±10%): С одной маской 61,2 % С двумя масками 46,5 % С трубкой 100 % С трубкой и одной маской 35% С трубкой и двумя масками 45,8% НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «ОрдаМед»

отклонить заявку     - ТОО «ОСТ-ФАРМ»

отклонить заявку      - ТОО «ASIAN CS»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Светильник операционный   состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера   направит потенциальному поставщику  подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМед»  на сумму  5 769 630 (Пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13