ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гематологический анализатор | Тип анализатора: настольный автоматический гематологический, анализатор для проведения общего анализа крови (ОАК) Производительность: не менее 60 исследований в час, Распределение клеток по: PLT (тромбоциты), RBC (эритроциты), WBC (лейкоциты) Принцип подсчета RBC, PLT, WBC: импедансный Принцип измерения HGB (гемоглобин): фотометрический безцианидный метод Определяемые параметры: не менее 20 параметров + 3 гистограммы: WBC, LYMabs, LYM%, GRANabs, GRAN%, MIDabs, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWabs, PLT, MPV, PDW, PCT, LPCR) Подача образца: ручная Образец: венозная кровь и/или капиллярная кровь Прокалывателя крышки: наличие Объем образца: не менее 110 мкл – при работе с цельной кровью в открытых пробирках или микропробирках; не менее 20 мкл., в соотношении от 1:200 до 1:300 – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь; 20 мкл – при работе с end-to-end капиллярами; не менее 250 мкл – при работе с цельной кровью в закрытых пробирках, с помощью прокалывателя Система дозирования: поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе Количество каналов подсчета: не менее 2 Количество реагентов: не более 2 Устройство для считывания меток RFID: наличие Микрокапиллярный адаптер: наличие Миксер на не менее 5 пробирок: наличие Встроенная программа контроля качества: наличие Встроенный дилютер изотонического разбавителя: наличие Дисплей: сенсорный, True color (24‑разрядный), TFT-LCD, не менее 800х480 пикселей Язык интерфейса: русский, английский, турецкий, немецкий и другие Программы калибровки: автоматический и ручной режим Автоматическая промывка после каждой пробы: наличие Вывод данных анализа на принтер: наличие Вывод результатов на дисплей: наличие Принтер: внешний, лазерный, монохромный, формат бумаги A4 или А5, язык передачи данных PCL-5 Порты: не менее 1 порта для USB-устройства, не менее 4 портов USB-хоста, не менее 1 порта LAN Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор»): наличие Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры: наличие Автоматическое определение и индикация засорения апертуры: наличие Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях: наличие Электропитание: 100-240В; 50-60Гц Потребляемая мощность: не более 100 Вт Габаритные размеры: не более 410х290х460 мм Вес: не более 18 кг Требования к комплектации: Гематологический анализатор – 1 шт. Принтер – 1шт. Источник бесперебойного питания (не менее 2000 Вт) – 1шт. В стоимость анализатора входит: 1. Инсталляция анализатора 2. Обучения персонала 3. 37 месяцев гарантии Регистрационное удостоверение: наличие |

Приложение № 1

Техническая спецификация

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.