Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прикроватный монитор пациента |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прикроватный монитор пациента |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Дисплей 8’ ЖК-дисплей (800х480) Габариты 238 x 250 x 163, вес 3,1 кг Индикаторы - до 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание) 3-х уровневый датчик тревоги: ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей - Индикатор подключения к сети Интерфейс Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала - Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А Принтер: Скорость печати 25,50 мм\сек Цифровые и графические тренды Цифровые тренды Память цифровых трендов: до 168 часов Вид таблицы: один вид для всех таблиц Графические тренды Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов Версии языков Английский, Французский, Русский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями | ЭКГ Количество отведений 3 Диапазон ЧСС: взрослый от 30 до 300 уд/мин детский от 30 до 350 уд/мин Точность измерений ЧСС ±3 уд/мин Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. Рабочий диапазон от 0.5 до 40 Гц Режим обнаружения кардиостимулятора Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем Сопротивление >5 мΩ Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц Диапазон входного сигнала - ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ (~ U) Защита от дефибрилляции < 4 секунд Тревога отсутствия отведения - Да | 1 шт. |
|  |  | 3 | Температурные датчики, поверхностные, многоразовые | Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 0 – 50 º C (0 – 122 º F) Точность: от 25 – до 50 º C ± 1ºС от 0 – до 24 º C ± 2ºС Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI | 1 шт. |
|  |  | 4 | Неинвазивный шланг | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Отображение давления в манжете от 0 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. -основное от 30 до 220 мм рт.ст. -диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детский манжет | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 230 мм рт.ст. - основное от 30 до 190 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 170 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжет для новорожденных | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 120 мм рт.ст. - основное от 30 до 100 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 90 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 11 | Адаптер сетевого питания: | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А | 1 шт. |
|  |  | 12 | Литий-ионовая батарея | Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея 10.8V, 2150mAh | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  | 2 | Термобумага | Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.