ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Гематологический анализатор

Срок объявления: с 10.00 часов 02 Июня   2021 года до 17.00 часов

21 Июня   2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              02.07.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Гематологический анализатор

Лот №1 Гематологический анализатор

Техническая спецификация

| № | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гематологический анализатор | Тип анализатора: настольный автоматический гематологический, анализатор для проведения общего анализа крови (ОАК) Производительность: не менее 60 исследований в час, Распределение клеток по: PLT (тромбоциты), RBC (эритроциты), WBC (лейкоциты) Принцип подсчета RBC, PLT, WBC: импедансный Принцип измерения HGB (гемоглобин): фотометрический безцианидный метод Определяемые параметры: не менее 20 параметров + 3 гистограммы: WBC, LYMabs, LYM%, GRANabs, GRAN%, MIDabs, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWabs, PLT, MPV, PDW, PCT, LPCR) Подача образца: ручная Образец: венозная кровь и/или капиллярная кровь Прокалывателя крышки: наличие Объем образца: не менее 110 мкл – при работе с цельной кровью в открытых пробирках или микропробирках; не менее 20 мкл., в соотношении от 1:200 до 1:300 – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь; 20 мкл – при работе с end-to-end капиллярами; не менее 250 мкл – при работе с цельной кровью в закрытых пробирках, с помощью прокалывателя Система дозирования: поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе Количество каналов подсчета: не менее 2 Количество реагентов: не более 2 Устройство для считывания меток RFID: наличие Микрокапиллярный адаптер: наличие Миксер на не менее 5 пробирок: наличие Встроенная программа контроля качества: наличие Встроенный дилютер изотонического разбавителя: наличие Дисплей: сенсорный, True color (24‑разрядный), TFT-LCD, не менее 800х480 пикселей Язык интерфейса: русский, английский, турецкий, немецкий и другие Программы калибровки: автоматический и ручной режим Автоматическая промывка после каждой пробы: наличие Вывод данных анализа на принтер: наличие Вывод результатов на дисплей: наличие Принтер: внешний, лазерный, монохромный, формат бумаги A4 или А5, язык передачи данных PCL-5 Порты: не менее 1 порта для USB-устройства, не менее 4 портов USB-хоста, не менее 1 порта LAN Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор»): наличие Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры: наличие Автоматическое определение и индикация засорения апертуры: наличие Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях: наличие Электропитание: 100-240В; 50-60Гц Потребляемая мощность: не более 100 Вт Габаритные размеры: не более 410х290х460 мм Вес: не более 18 кг Требования к комплектации: Гематологический анализатор – 1 шт. Принтер – 1шт. Источник бесперебойного питания (не менее 2000 Вт) – 1шт. В стоимость анализатора входит: 1. Инсталляция анализатора 2. Обучения персонала 3. 37 месяцев гарантии Регистрационное удостоверение: наличие |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  3 736 500 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Орда Мед Костанай» | БИН : 131140026382 | 18.06.2021 г в 18 часов 00 минут | 3 736 500 |
| 2 | ТОО «Интермедика Алматы» | БИН:070540003748 | 21.06.2021 г в 14 часов 55 минут | 2 795 049 |
| 3 | ТОО «ITTS» | БИН : 140640025133 | 16.06.2021 г в 16 часов 00 минут | 3 039 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

Допустить ТОО «ОрдаМедКостанай»

и отклонить  ТОО «Интермедика Алматы», ТОО «ITTS»

ТОО «Интермедика Алматы»        Гематологический анализатор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Гематологический анализатор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Миксер на не менее 5 пробирок НАЛИЧИЕ | наличие | В краткой ТХ указано: Миксер (качалка) на 15 пробирок входит в комплект поставки (отдельное оборудование, к которому нужно подключение к сети и обслуживание) НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Ввод пробы из закрытых пробирок | Отсутствует | В краткой ТХ указано: НЕТ НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Микрокапиллярный адаптер | наличие | В краткой ТХ указано: НЕ указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Режим предразведения пробы | Отсутствует | В краткой ТХ указано: НЕТ НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Устройство для считывания меток RFID | наличие | В краткой ТХ указано: НЕ указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Количество реагентов | не более 2 | В краткой ТХ указано: 2 (Поставщик скрыл данные о необходимости постоянного закупа клинера) НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоподатчик проб | Отсутствует | В краткой ТХ указано: НЕТ НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие | В краткой ТХ указано: возможность программирования оператором (не удобство каждый раз программировать) НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие | В краткой ТХ указано: высоковольтным разрядом, гидравлическая, моющим раствором НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие | В краткой ТХ указано: не указано есть ли в наличии или нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Электропитание | 100-240В; 50-60Гц | В краткой ТХ указано: 110 – 220 В, 50/6 Гц НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Потребление электроэнергии в рабочем режиме/ в "спящем" режиме, Вт | не более 100 Вт | В краткой ТХ указано: 96 ВА НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Порты | не менее 1 порта для USB-устройства, не менее 4 портов USB-хоста, не менее 1 порта LAN | В краткой ТХ указано: порт USB - 2 шт; порт PS/2 - 2шт; порт RS-232 – 1 шт; порт LAN -1 шт НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Размеры, мм | не более 410х290х460 мм | В краткой ТХ указано: 440x365x375мм НЕ СООТВЕСТВУЕТ |
| Вес, кг | не более 18 кг | В краткой ТХ указано: 18,62 кг НЕ СООТВЕСТВУЕТ |

ТОО «ITTS»       Гематологический анализатор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  несоответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Гематологический анализатор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Кол-во определяемых параметров в режиме предварительного разведения | 20 | В краткой ТХ указано: Не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Необходимый объем пробы (венозная/ капилярная), мкл. | 20/20 | В краткой ТХ указано: 9/20НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Дисплей | сенсорный, True color (24-разрядный), TFT-LCD, не менее 800х480 пикселей | В краткой ТХ указано: 10.4 -дюймовый сенсорный TFT экран 9/20 НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Язык | русский, английский, турецкий, немецкий и другие | В краткой ТХ указано: русский НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Прокалыватель крышки | наличие | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Миксер на не менее 5 пробирок | наличие | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Принтер | внешний, лазерный, монохромный, формат бумаги A4 или А5, язык передачи данных PCL-5 | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вывод данных анализа на принтер | наличие | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Система дозирования | поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Ввод пробы из закрытых пробирок |  | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Микрокапиллярный адаптер | наличие | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Режим предразведения пробы |  | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Устройство для считывания меток RFID | наличие | В краткой ТХ указано: не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоподатчик проб |  | В краткой ТХ указано : не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие | В краткой ТХ указано : не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие | В краткой ТХ указано : не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Сканер штрихкодов в комплекте поставки | наличие | В краткой ТХ указано : не указано НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Потребление электроэнергии в рабочем режиме/ в "спящем" режиме, Вт | не более 100 Вт | В краткой ТХ указано : Менее 300ВА; НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Порты | не менее 1 порта для USB-устройства, не менее 4 портов USB-хоста, не менее 1 порта LAN | В краткой ТХ указано : 4 порта USB; 1 LAN-порт; НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Размеры, мм | не более 410х290х460 мм | В краткой ТХ указано : 400x300x410; НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
|  |  | Поставщик дал не соответствующую техническую спецификацию к оборудованию. Сложность лаборанта поиска результатов (дата, номер анализа, персональный номер). Энерго затратный. |

ИП «ОрдаМедКостанай»       Гематологический анализатор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации:

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «ОрдаМедКостанай»

отклонить заявку      - ТОО«Интермедика Алматы», ТОО «ITTS»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Гематологический анализатор Swelab Alfa Plus c принадлежностями состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай»  на сумму  3 736 500 (Три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                 Варфоломеева Т.А..

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13