ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Аппарат для УВЧ терапии -  1шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 Сентября   2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Аппарат для УВЧ терапии в кол-ве -1 шт

Лот №13 Аппарат для УВЧ терапии

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ультравысокочастотной терапии и индуктотермии |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии и индуктотермии | Плавно регулируемая выходная мощность в диапазоне 0-400 Вт обеспечивает оптимальный подбор параметров. Постоянный режим работы аппарата применяется для улучшения циркуляции крови и стимуляции метаболизма. В импульсном режиме мощность каждого импульса может достигать 1000 Вт, но соответствующая средняя мощность, конечно же, гораздо меньше. Этот режим более всего подходит для терапии техпроцессов, для которых не допускается тепловое воздействие. Излучатели Классическое электрическое поле может быть создано при помощи дисковых или плоских резиновых излучателей в зависимости от локализации заболевания. Используя излучатели можно создать переменное магнитное поле. Форма излучателя регулируется для более полного соответствия телу пациента. Ударный эффект Кроме хорошо известного эффекта термотерапии, аппарат позволяет проводить терапию в импульсном режиме, что способствует быстрому заживлению ран, рассасыванию гематом, обезболиванию и улучшению периферического кровообращения. Простота перемещения Четыре больших ролика позволяют легко перемещать аппарат по территории клиники. Два из четырех роликов оснащены стопорами. УВЧ представляет собой коротковолновый (УВЧ) аппарат, который позволяет использовать высокочастотную (ВЧ) энергию для выборочного воздействия на внутренние ткани и суставы без какого-либо влияния на окружающие участки. Данный эффект реализуется с помощью конденсаторных или индукторных электродов. Автоматическая подстройка генератора обеспечивает максимальную эффективность процедуры вне зависимости от положения пациента и его движений во время процедуры. Аппарат УВЧ терапии может работать в постоянном или импульсном режиме терапии. В импульсной коротковолновой терапии заложен принцип атермического воздействия с акцентом на биологический эффект. Максимальная выходная мощность составляет 1000 Вт (пиковая). Несмотря на высокую импульсную мощность, средняя мощность в импульсном режиме может быть установлена от 0,1 Вт до 80 Вт, в зависимости от частоты повторения выбранного импульса (который может быть разбит на 10 ступеней от 15 до 200 Гц). Помимо этого, острые случаи, в которых тепловые воздействия противопоказаны, также очень хорошо лечатся коротковолновой терапией. Аппарат рассчитан на применение большого количества излучателей: дисковых 42, 85 и 130 мм (классические емкостные излучатели со встроенной регулировкой зазора); плоских резиновых от 9х10 до 15х25 см; излучателя с изменяемой формой для процедур на пояснице и плечевом отделе; индуктивных излучателей (через адаптер). Особенности аппарата: Непрерывный и импульсный режимы УВЧ-терапии Быстрая, электронная автоматическая настройка выходной цепи аппарата Дополнительные индукционные излучатели для глубокой терапии глубоколежащих тканей Микропроцессорный контроль процедуры и самодиагностика работы аппарата Таймер процедуры с автоматическим отключением и звуковым оповещением • Постоянный и импульсный режим УВЧ • Удобно сконструированный дисплей • Широкий выбор излучателей • Четыре больших ролика для перемещения • Регулируемый держатель излучателя Технические характеристики Показания Специфические показания для импульсной коротковолновой терапии: Боль при: Артрозах Невралгии Неврит Вазомоторная головная боль Гипертония при: Артроз Невралгии Reflexhypertonia Поcлетравматические состояния, например: растяжение или вывих Ушиб Разрыв Перелом Гематома Послеоперационные состояния, например после операций на: челюсть, стопу, бедро. Воспаление, например хронический остит бурсит (возможно с кальцинозом) синусит Периферийные нарушения кровообращения Частота Генератора Выходная мощность Продолжительность импульса Частота следования импульсов Таймер 27.12 MHz, ~ 0.6 % Непрерывно HF максимально 400 W */** Импульсно HF максимально 1000 W (пик) */** Приблизительно 400 мкс* 15 — 200 Hz* изменяется 10 шагами 0 — 30 мин.; с акустическим сигналом и автоматическим выключателем. Электропитание от сети Колебания напряжения сети Потребление электроэнергии Ток утечки Класс Безопасности Габариты Длина держат. Электр. Вес 220 — 240V / 50 Hz Максимально ±10 % Максимально 6А (в 220 V) Обычно 350 мкA (IEC требование < 500мкA) I тип BF согласно IEC 601-1 56 x 43 x 92.5 cm (ш x г x в) без держ. Электр. 93 см Приблизительно 80 кг | 1 шт |
|  |  | 2 | Неоновый контрольный индикатор | Лампочка - индикатор поля | 1 шт |
|  |  | 3 | Регулируемый держатель электродов белый | Регулируемый держатель электродов | 1 шт |
|  |  | 4 | Кабельный зажим | Зажим для кабеля | 1 шт |
|  |  |  | Дисковый излучатель, типа Шлифейк (диаметр 130мм) | Емкостные дисковые излучатели 130 мм | 1 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 18-40 oС Влажность: 10 - 85% при температуре 25 – 40 oС, без образования кон- денсата Атмосферное давление: 560 – 1500 hPa Условия хранения и транспортировки: Температура: 14-40 oС Влажность: 30 - 95% при температуре 25 – 40 oС, без образования конденсата Атмосферное давление: 560 – 1500 hPa |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  6 982 200 000 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Neomed Group» | БИН : 181240026810 | 29.09.2021 г в 12 часов 00 минут | 6 982 000,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «Neomed Group»

ТОО «Neomed Group»             Аппарат для УВЧ терапии

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           ТОО «Neomed Group»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100, комиссия решила признать  закуп  Аппарат для УВЧ терапии состоявшимся

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Neomed Group»         на сумму  6 982 000,00  (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи  ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13