ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Шкаф сушильный 80 литров -2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 09 Сентября  2021 года до 17.00 часов

30 Сентября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              04.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Лот №2 Шкаф сушильный 80 литров

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Шкаф сушильный ШС-80 |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Шкаф сушильный ШС-80: - лоток - основание - опора ШСС-80 00.020 | Шкаф предназначен для сушки и воздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Возможно применение для воздушной стерилизации при условии соблюдения не-обходимых режимов обработки (180 ºС, 1 ч или 160 ºС, 2 ч) и обеспечения контроля ка-чества стерилизации в соответствии с установленным порядком организации и проведения контроля. Шкаф предназначен для применения в больницах, микробиологических и эпидемиологических лабораториях, аптеках, институтах и других медицинских учреждениях. Технические характеристики: 1 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: - ширина 400 мм - высота 500 мм - глубина 400 мм 2 Номинальная потребляемая мощность, 1,26 кВт 3 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, от 50 до 200 0С 4 Время достижения установившегося режима* при температуре уставки** 200 0С с момента включения, не более2 ч 5Предельные отклонения температуры в контрольных точках рабочей камеры от температуры уставки при установившемся режиме, 0С: - в диапазоне до 120 0С ±40С - в диапазоне свыше 1200С ±60С 6Погрешность стабилизации температуры в рабочей камере*** при установившемся режиме, ±30С 7 Габаритные размеры шкафа без основания, не более: - ширина 700 мм - глубина 660 мм - высота 1000 мм 8 Материал камеры шкафа: коррозионно- стойкая сталь по ГОСТ 5632 или СТБ ЕN 10088-1 9Масса, не более:45 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы: |
|  | 8 | Предохранитель | ТП -134141-22 УХЛ4 220 В вариант 1 L1 = 200 мм, L2 = 550 мм, L3 = 555 мм К = 5 мм ТУ 142211-96 | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц, 220 В |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 05 декабря 2021года Адрес: Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки   721 600 (Семьсот двадцать одна тысяча шестьсот  ) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Гелика» | БИН : 001140000601 | 17.09.2021 г в 09 часов 55 минут | 269 000,00 |
| 2 | ТОО «ОСТ-ФАРМ» | БИН : 990140000225 | 21.09.2021 г в 10 часов 05 минут | 360 000,00 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г комиссия решила

допустить ТОО «Гелика»

и отклонить  ТОО «ОСТ-Фарм»

ТОО «ОСТ-Фарм»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

По  Заявленному  лоту №2 стоимость цены не проходит  тендерную документацию.

ТОО «Гелика»                Шкаф сушильный 80 литров

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «Гелика»

отклонить заявку  - ТОО «ОСТ-Фарм»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г  главы 9 пункта 100,  комиссия решила признать  закуп Шкаф сушильный 80 литров в кол-ве 2шт   состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении  3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО  «Гелика»    на сумму  538 000 (Пятьсот тридцать восемь тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфаломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13