ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Фетальный монитор в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 05 октября   2021 года до 17.00 часов

25 Октября  2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              28.10.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Фетальный монитор в кол-ве – 1 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТс указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Фетальный монитор | Фетальный монитор применяется для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и во время родов. Общее описание: Эргономичный дизайн Удобная ручка при переноски Возможность работы от сети или от аккумулятора Большой цветной дисплей Встроенный термопринтер Память не менее 72 часов Монитор нового поколения с цветным большим графическим дисплеем высокой контрастности, отображает в реальном времени и обеспечивает высокое качество регистрации: ЧСС - сердечной деятельности одного плода ЧМС - сократительной деятельности матки Дополнительно: ЧСС - сердечной деятельности двух плодов Регистрация ЭКГ плода Цветной TFT LCD монитор (не менее 17,8 см = 7 дюймов) отображает: 3-кривые ЧСС плода, одного или двойни Частота маточных сокращений Маркер движений плода ЭКГ плода AST (для пробуждения плода) Качество сигнала Состояние тревоги Работающий канал, датчик Громкость Дата, время Уровень зарядки аккумулятора Монитор имеет возможность переключения между 3-мя режимами отображения на дисплее. Простое и понятное меню управления позволяет быстро настроить необходимый режим работы. Что значительно упрощает и ускоряет работу мед. персонала. Встроенный термопринтер имеет высокое разрешение и производит автоматическую распечатку данных, что позволяет регистрировать и документировать полную информацию о состоянии одного или двух плодов. Так же предусмотрена функция ZOOM (маштабирование) для детального исследования мониторируемых параметров при распечатке данных. Встроенная система тревоги. Звуковой сигнал доплеровский с регулировкой громкости. Параметры тревог: верхний и нижний предел настроек тревог для ультразвуковых датчиков, датчика ЭКГ, информационный сигнал, отсутствия бумаги, разъединения сдатчиком, низкого заряда аккумулятораdzh. Технические характеристики: Механические Размер основного блока: не более 180 мм (Ш) x 248 мм (В) x 175 мм (Д) Вес: не более 3,7 кг (с бумагой) Технические требования к монитору по окружающей среде Диапазон температур Работа: не более чем от 10 до 40 ℃ Хранение: не более чем от -10 до 50 ℃ Относительный диапазон влажности Рабочий: не более 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Диапазон атмосферного давления Рабочий: 70 ~ 106 кПа Хранение: 70 ~ 106 кПа Технические требования к электропитанию Требования к питанию: 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц, около 80 В Защита от сбоев питания Характеристики батареи: Герметизированная перезаряжаемая батарея (литий-ионная батарея не менее11.1В 4.4А/ч) Время работы: не менее 2 часов Время зарядки (после подключения к сети переменного тока): не менее 12 часов Технические требования к характеристикам монитора Допплер Импульсный допплер Ультразвуковая частота: 2,0 МГц Интенсивность: <10 мВт / см2 Диапазон частоты сердцебиения плода: 50 ~ 240 уд / мин Точность измерения частоты сердцебиения плода: ± 2% от диапазона Двойной допплер - наличие Обнаружение движения двойни - наличие Сокращение матки - наличие Внешний тип Частотная характеристика: DC ~ 0,5 Гц Контрольное (нулевое) управление - наличие Диапазон измерения: 0 ~ 99 единиц - наличие Регистрация ЭКГ плода - наличие Диапазон частоты сердцебиения плода: 50 ~ 240 уд / мин Входной импеданс:> 10M Ом Ток входного контура: менее 40 мкA Исходное время восстановления: не более 5 секунд Диапазон входного сигнала: ± 5 мВпик (смещение по постоянному току: ± 300 мВпик) Полоса пропускания: от 0,5 до 35 Гц Принтер - наличие Тип термальной матрицы Скорость печати: не более 1,2,3 см / мин Контраст печати: не более 1,2,3 шага Период автоматической печати: 10,20,30,40,50,60, выкл. мин. - наличие Функция масштабирования области печати FHR - наличие Функция смещения FHR 2 - наличие Бумага в рулоне - наличие Дисплей Графический цветной ЖК-дисплей не менее 7-дюймов Разрешение: не менее 480 X 234 пикселей Светодиодная подсветка - наличие Индикаторы - наличие Идентификатор зонда - наличие Мультиэкран - наличие Пауза - наличие Время Включение / выключение сигнала тревоги - наличие Состояние печати Указывает состояние работы от источника переменного тока и низкого уровня заряда батареи Сердечный ритм Рабочий канал Объемное состояние Аккумулятор включен (зеленый светодиод) Питание от сети (зеленый светодиод) Звук Допплеровский звук с регулятором громкости Звуковой сигнал FECG с регулятором громкости Информационный звук Звуковые сигналы Внешнее соединение Локальная сеть Порт RS-232 Комплект поставки: Ультразвуковой допплеровский датчик не менее 2 шт Датчик регистрации маточных сокращений / TOCO датчик не менее 1 шт Маркер движений плода не менее 1 шт Бумага для принтера не менее 3 рулон Кабель питания не менее 1 шт Гель для ультразвуковых исследований не менее 1 шт Ремень для фиксации датчиков не менее 3 шт Руководство по эксплуатации не менее 1 шт | 1 шт. |
| 6 | Срок поставки МТ | DDP Заказчик Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
|  | Срок поставки МТ и место дислокации | До 5 декабря 2021года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  3 500 000,00 ( Три миллиона пятьсот тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «АстаМед» | БИН:180340016309 | 20.10.2021г в 17 часов 22 минут | 3 174 000,00 |
| 2 | ТОО “ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 22.10.2021г в 14 часов 18 минут | 2 100 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «АстаМед».

Отклонить  ТОО «ОрдаМедКостанай»

- ТОО «Астамед»   Фетальный монитор

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

Отклонить  ТОО «ОрдаМедКостанай»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Фетальный монитор | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 180 х 248 х 175 | В краткой ТХ указано: 296 х 305.5 х 97,5 указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Вес, кг | 3,7 (с бумагой и аккумулятором) | В краткой ТХ указано: 3 (без аккумулятора и бумаги) указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Диагональ дисплея | 7” | В краткой ТХ указано: 5.6” указано , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Разрешение дисплея, пиксели | 480 х 234 | В краткой ТХ указано: 800х480 указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Период автоматической печати | 10,20,30,40,50,60 см / мин, выкл | В краткой ТХ указано: 20, 30 см / мин указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Функция масштабирования области печати FHR | Наличие | В краткой ТХ указано: Данные отсутствуют указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| ЧСС точность | ± 2% от диапазона | В краткой ТХ указано: 120~160 : ±1 уд./мин, кроме 120~160 : ±2 уд./мин указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Частота ультразвука ультразвукового зонда | 0,5 Гц | В краткой ТХ указано: 1.0 МГц указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Индикаторы | Идентификатор зонда Мультиэкран Пауза Время, Включение / выключение сигнала тревоги Состояние печати Указывает состояние работы от источника переменного тока и низкого уровня заряда батареи Сердечный ритм Рабочий канал Объемное состояние Аккумулятор включен (зеленый светодиод) Питание от сети (зеленый светодиод) | В краткой ТХ указано Нетданных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Звук | Допплеровский звук с регулятором громкости Звуковой сигнал FECG с регулятором громкости Информационный звук Звуковые сигналы | В краткой ТХ указано Нетданных указано, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Фетаьный монитор в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО « АстаМед»  на сумму  3 174 000, 00 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13