ПРОТОКОЛ  по объявлению № 136

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  22 ноября  2021 года до 10.00 часов 29 ноября  2021 года

с.Денисовка                                                                                                                                                                                 29 ноября  2021 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном Технические характеристики: Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном относится к устройствам для обеззараживания воздуха в помещениях с повышенным риском распространения инфекций. Облучатель может работать в режиме постоянного использования в присутствии людей. В отличие от комбинированных облучателей, где верхняя лампа открыта, экранированный облучатель имеет экранирующее устройство в виде крышки сверху, которое образует регулируемый щелевой зазор. С помощью регулировочных винтов контролируется величина зазора и соответственно интенсивность облучения в верхней «рабочей» и нижней «обитаемой» зоне помещения. Щелевой зазор направляет УФ лучи в верхнюю часть помещения, отводя от людей, нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции. Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает верхняя внутренняя экранированная лампа. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», работает нижняя открытая лампа. Данные, которые должны подтверждаться техническим паспортом. Прямое облучение всего помещения в отсутствии людей (Режим 2) - интенсивность УФ - излучения не менее 120 мкВт/см2 (1,2 Вт/м2) на расстоянии 1 м от источника. Направленное облучение верхней зоны помещения в присутствии людей -интенсивность УФ - излучения должно соответствовать нормам СанПиН РК Приказ № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 годаи составлять: В верхней «рабочей» зоне помещения не менее 100 мкВт/см2 (1 Вт/м2) на расстоянии 1м от источника в секторе прямого луча; в нижней «обитаемой» зоне помещения не более 0,2 мкВт/см2 (0,002 Вт/м2) и замеряется в трех точках: на уровне глаз «лежащего», «сидящего» и «стоящего» человека. Объем обрабатываемого помещения при эффективности 99,9% (включены обе лампы) составляет не менее 150 м3/час. Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы не менее 9000 ч. Стартера – 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров предохраняет облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплекты метизов. Квалификационные документы:В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя; Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования. 3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. | штук | 20,00 | 65 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном Комбинированный облучатель с защитным экраном. Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, включена экранированная (верхняя) лампа: 90% - 167 м3/час; 95% - 130 м3/час, 99% - 85 м3/час, 99,9% - 57 м3/час. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, включены обе лампы (верхняя экранированная и нижняя открытая): 90% - 440 м3/час; 95% - 342 м3/час, 99% -223 м3/час, 99,9% - 148 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метров. Габаритные размеры 105*84*928 мм, вес 3,6 кг. Исполнение настенное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие . Квалификационные документы:В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя; Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования. 3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. | штук | 18,00 | 32 000,00 | 576 000,00 |
|  | Итого; |  |  |  | 1 876 000,00 |

2.    Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “КазахМедИмпорт» | БИН: 140640012746 | 26.11.2021 г в 12 часов 43 минут |

3    Наименование:   Изделия   медицинского  назначения.

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку,флакон | ТОО «КазахМедИмпорт» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном Технические характеристики: Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном относится к устройствам для обеззараживания воздуха в помещениях с повышенным риском распространения инфекций. Облучатель может работать в режиме постоянного использования в присутствии людей. В отличие от комбинированных облучателей, где верхняя лампа открыта, экранированный облучатель имеет экранирующее устройство в виде крышки сверху, которое образует регулируемый щелевой зазор. С помощью регулировочных винтов контролируется величина зазора и соответственно интенсивность облучения в верхней «рабочей» и нижней «обитаемой» зоне помещения. Щелевой зазор направляет УФ лучи в верхнюю часть помещения, отводя от людей, нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции. Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает верхняя внутренняя экранированная лампа. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», работает нижняя открытая лампа. Данные, которые должны подтверждаться техническим паспортом. Прямое облучение всего помещения в отсутствии людей (Режим 2) - интенсивность УФ - излучения не менее 120 мкВт/см2 (1,2 Вт/м2) на расстоянии 1 м от источника. Направленное облучение верхней зоны помещения в присутствии людей -интенсивность УФ - излучения должно соответствовать нормам СанПиН РК Приказ № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 годаи составлять: В верхней «рабочей» зоне помещения не менее 100 мкВт/см2 (1 Вт/м2) на расстоянии 1м от источника в секторе прямого луча; в нижней «обитаемой» зоне помещения не более 0,2 мкВт/см2 (0,002 Вт/м2) и замеряется в трех точках: на уровне глаз «лежащего», «сидящего» и «стоящего» человека. Объем обрабатываемого помещения при эффективности 99,9% (включены обе лампы) составляет не менее 150 м3/час. Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы не менее 9000 ч. Стартера – 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров предохраняет облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплекты метизов. Квалификационные документы:В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя; Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования. 3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. | штук | 20,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный с защитным экраном Комбинированный облучатель с защитным экраном. Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, включена экранированная (верхняя) лампа: 90% - 167 м3/час; 95% - 130 м3/час, 99% - 85 м3/час, 99,9% - 57 м3/час. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, включены обе лампы (верхняя экранированная и нижняя открытая): 90% - 440 м3/час; 95% - 342 м3/час, 99% -223 м3/час, 99,9% - 148 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метров. Габаритные размеры 105*84*928 мм, вес 3,6 кг. Исполнение настенное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие . Квалификационные документы:В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя; Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования. 3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. | штук | 18,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |

1..На основании Постановления Правительства РК № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100  принято решение по лоту  №1,2,  признать  закуп способом ценовых предложений состоявшимся  признать победителем:

№ 1,2,                                       ТОО “КазахМедИмпорт»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику  подписанный договор

ТОО “КазахМедИмпорт»                                  на сумму – 1 876 000,00 ( Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч ) тенге 00 тиын

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  разместить  информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет - ресурсе Заказчика.

Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

СРОК ПОСТАВКИ : В  течении 20 рабочих дней  2021 года , с момента заключения договора.

Главный врач							Баймурзин М.И

Исп. Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat92@mail.ru)