# Утверждаю

# Руководитель Коммунальное государственное предприятие "Денисовкая районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____________________________

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Открытая реанимационная столики с источником лучистого тепла |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Обогреватель | Открытая реанимационная система с источником лучистого тепла с возможностью поворота вправо и влево. Угол вращения купола должен быть не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения. Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: не хуже ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом не более 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: не менее 0 – 100% (с шагом не более 5%). Индикация выходной мощности обогревателя должна отображаться не менее чем по 10 уровням. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева, не более: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывает тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: не менее 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа. Наличие подъемной стойки для регулировки высоты. Стойка должна быть изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Регулировка высоты должна осуществляться не менее чем до 20 см. Регулировка высоты должна осуществляться при помощи двойных педалей, расположенных с двух сторон стойки. Наличие контрольной лампочки для индикации подключения к электропитанию. Мобильное основание на 4 колесах, все 4 оснащены блокирующими стопорами. Параметры электропитания: 230 В переменного тока; потребляемая мощность 120 ВА; частота 50/60 Гц. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. Наличие матраца для пациента. Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Модуль фототерапии | В комплекте аппарата должен быть предусмотрен блок фототерапии. Аппарат фототерапии на светодиодах с регулируемым держателем, предназначенный для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Аппарат фототерапии должен иметь возможность крепления на боковой рельсе системы. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды (не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения) должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения, не менее: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения, не менее: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. Переключение аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) должно производиться одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не менее 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 30 ВА. Требования к электропитанию: 220В, 50/60Гц. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Реанимационный блок | Реанимационный блок должен состоять из трех модулей: модуль отсоса эжекторного типа (не требующий подключения к централизованному вакууму), модуль диффузной подачи воздушно-кислородной смеси и модуль механической вентиляции легких. Модуль отсоса состоит из блока аспирации, емкости отсоса, крепящийся к боковой рельсе, шланга, соединяющего порт аспиратора и порт емкости, и шланга для отсоса. Диапазон установки давления отсоса: 0-26.7кПА; точность: ± 10 %. Скорость всасывания: не менее 20 л/мин. Вместимость емкости для отсоса: не менее 500 мл. Наличие манометра, отображающего давление аспирации, задаваемое поворотом ручки регулировки давления аспирации. Емкость отсоса должна иметь внутри одноразовый контейнер для сбора жидкости с ограничительным клапаном, препятствующим всасыванию лишней жидкости, после того, как емкость наполнилась. Модуль диффузной подачи дыхательной смеси должен состоять из блока диффузной подачи воздушно-кислородной смеси, расходомера, использующегося для установки скорости потока газовой смеси с заданной концентрацией кислорода, которая формируется в смесителе в диапазоне не менее 0-15 л/мин путем вращения ручки расходомера, трубки для соединения блока с емкостью увлажнителя, емкости увлажнителя, шланга для подключения назальной канюли или кислородного бокса. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%; точность: не хуже ±3%. Рабочее давление подачи кислорода: 300-500кПА. Рабочее давление подачи воздуха: не менее 300-500кПА. Наличие звукового сигнала тревоги при обнаружении различия между давлением подачи кислорода и давлением всасывания воздуха свыше 138 кПа. Скорость потока: не менее чем от 0 до 15 л/мин. Модуль механической вентиляции легких представляет собой систему реанимации, обеспечивающую ручную вентиляцию легких для младенцев без спонтанного дыхания посредством установки на нужные уровни положительного давления в конце выдоха (PEEP) и пикового давления на вдохе (PIP). Модуль состоит из манометра, смесителя воздушно-кислородной смеси, расходомера, регуляторов PIP и PEEP, контура пациента, лицевых масок и тестового легкого. Индикация регулятора давления: не менее 2-8 кПА, точность: ±1%. Диапазон настроек максимального предельного давления (Pmax): 1.9-5.8кПА. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%, точность концентрации кислорода: ±3%. Диапазон настроек пикового давления на вдохе (PIP), не менее: 0.1-4.5 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.2-4.5 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.2-5 кПА при скорости потока 15л/мин. Диапазон настроек положительного давления в конце вдоха (PEEP), не более: 0.3 -0.8 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.35-1.1 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.5 -1.3 кПА при скорости потока 15л/мин. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Полка для монитора | Наличие полки для размещения на ней монитора или прочих инструментов и оборудования. Полка должна выдерживать нагрузку до 14 кг. Габариты не менее 405х305х15 мм. Длина держателя полки не более 300 мм. Крепление полки на боковой рельсе. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Инфузионная стойка | Наличие инфузионной стойкой, способной выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки не менее чем до 10 кг). Длина стойки – не более 1050 мм. Крепление к боковой рельсе. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Ящик с двумя полками | Наличие подвесного ящика с двумя выдвигающимися полками. Плавное и бесшумное закрытие за свет доводных механизмов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Осветительная лампа | В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемая в пределах не менее чем от 500 до 2000 Lux. Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Лампа крепится на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Держатель: салфеток | Держатель для упаковок с салфетками или прочих боксов. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 260х122х142 мм. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Держатель: ёмкости дезинфицирующего средства | Держатель для емкости с дезинфицирующим раствором. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 81х81х70 мм. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Держатель: катетеров | Держатель катетеров для отсоса. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 71х71х347 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Флоуметр. | Увлажнитель-флоуметр подключается к кислородной магистрали (консоли) и предназначен для использования в медицинских учреждениях для проведения кислородотерапии пациентов увлажненной воздушно-кислородной или кислородной смесью. Емкость увлажнителя должна быть автоклавируемая, выполнена из термостойкого пластика, что позволяет проводить дезинфекцию паровым методом. На ёмкости наличие нанесенного максимального и минимального уровня воды. Расходомер позволяет устанавливать скорость потока не менее чем от 0-15 л/минуту. Штуцер для подключения стандарта DIN. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Держатель трубок | Держатель трубок или контура пациента. Должен крепиться на боковой стенке аппарата и иметь фиксатор. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм | Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не менее 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Защитные маски для глаз/ очки для фототерапии (размеры SS, S, M). | Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр головы не более 28 см). Размер S. (диаметр головы не более 28-34 см). Размер M. (диаметр головы не более 34 см). Каждого размера не более чем по 3 шт. | 9 шт. |
|  |  | 3 | Контур пациента | Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной не менее 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной 3,5 см для установки в держатель контура. Без латекса. | 20 шт. |
|  |  | 4 | Фиксатор датчика температуры с гидрогелем | Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу. | 80 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

ЛОТ № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеокольпоскоп |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Камера высокого разрешения | Камера со штативом на колесах | 1 шт. |
|  |  | 3 | Удаленное управление захвата | Карта захвата Кабель соединения карты захвата и ПК |  |
|  |  | 4 | Система холодного светодиодного освещения | Электронный зеленый фильтр | 1 шт. |
|  |  |  |  | Освещенность камеры | 1600 люксов |
|  |  |  |  | Увеличение камеры | 1~28х |
|  |  |  |  | Фокус камеры | ручной и автоматический |
|  |  | 5 | Программа для видеоколпоскопа | Продвинутая и быстрая система автофокусирования | 1 шт. |
|  |  |  |  | Отображение увеличения в режиме реального времени | 1 шт. |
|  |  |  |  | Таймер на кислотность и щелочность | 1 шт. |
|  |  | 6 | Программа управления данными с программой R-way™ | Программа управления данными USB порт Sentinel для программы R-way™ Программа для видеоколпоскопа | 1 шт. |
|  |  | 7 | Рабочая станция | Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук | 1 шт |
|  |  |  |  | Тележка для ПК MT-806 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Руководство по установке | Количество | 1 шт. |
|  |  | 2 | Краткий справочник | Количество | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя | Количество | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 1 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кардиотокограф (Фетальный монитор ) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Фетальный монитор | Кардиотокограф(Фетальный монитор) предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения: В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов. Быстрая печать КТГ Верификация сигнала двойни Память на 12 часов записи КТГ Удобный эргономичный дизайн Анализ и расчет полученных данных Диагностика двуплодной беременности Точность: ±1 уд./мин Меню: Русифицированное Дисплей: Тип дисплея - TFT, цветной Размер экрана: 5,6 дюйма Кол-во пикселей: 640×480 Данные на экране: На экране выводятся данные в виде временных трендов и числовых значений параметров Принтер: Встроенный термопринтер высокого разрешения Скорость подачи бумаги: 1,2,3 см/мин (по выбору) Быстрая печать (сохраненные кривые): до 15 мм/сек Данные на записи: ЧССП1, ЧССП2, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д. Обмен данных: Интерфейс для передачи данных на ПК Программное обеспечение для хранения данных на ПК Встроенный коммуникационный порт RS 232 Встроенный USB Интерфейс для передачи данных на ПК Тревоги: 2 уровня (высокий, средний): звуковая и световая индикация ( с заданием верхнего и нижнего пределов) Настройка параметров тревоги По выбору персонала Аккумулятор 2 часа непрерывной работы Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Номинальное напряжение 14.8 В Питание Рабочее напряжение: ~220 В, 50 Гц Габаритные размеры Д х Ш х В 330 мм x 270 мм x 100 мм Вес прибора 3,5 кг со всеми комплектующими | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Датчик ультразвука | Ультразвуковой сигнал Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Определение частоты сердечных сокращений плода 50-240 уд./мин Частота следования импульсов 2 кГц Длительность импульсов 92 мк/сек УЗ-датчик. Размеры ЧСС датчика 88х35 мм масса ЧСС датчика 190 гр., длина кабеля ЧСС датчика 2,5 метра. Импульсный широкозахватный УЗ – датчик Технология: Импульсный Доплер с автокорреляцией Частота датчика 1 МГц Точность генерации сигнала: ±10% Количество кристаллов в датчике 12 | 2 штуки |
|  |  | 2 | ТОСО-датчик | TOCO. Размеры ТОСО датчика 88х35 мм масса ТОСО датчика 180 гр., длина кабеля ТОСО датчика 2,5 метра Определение сократительной активности матки (токотонометрия) 0-100% Разрешение 1% Установка нуля Автоматическая/ручная Чувствительность 3.7 мкВ/В/мм рт.ст | 1 штука |
|  |  | 3 | Ручной маркер | Ручной маркер событий и автоматическое определение шевелений плода | 1 штука |
|  |  | 4 | Предохранитель Т1.6AL 250 В | Предохранитель плавкий типа Т1.6AL 250 В | 2 штуки |
|  |  | 5 | Кабель питания | Кабель питания, выполнен из меди с европейской вилкой. | 1 штука |
|  |  | 6 | Кабель заземления | Кабель заземления. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку. | 1 штука |
|  |  | 7 | Сетевой кабель | Кабель для подключения к сети обмена данными | 1 штука |
|  |  | 8 | Кабель RS 232 | Кабель подключения к ПК | 1 штука |
|  |  | 9 | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (2100 мАч) | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Номинальное напряжение 14.8 В. Время работы от 2 до 4 часов. | 1 штука |
|  |  | 10 | Ремень для крепления датчика ультразвука | Ремень для крепления датчика ультразвука | 2 штуки |
|  |  | 11 | Ремень для крепления датчика ТОСО | Ремень для крепления датчика ТОСО | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Термочувствительная бумага | Термочувствительная бумага z-типа, 150 мм | 3 штуки |
|  |  | 2 | Акустический гель (флакон 0,25 л) | Акустический гель (флакон 0,25 л) | 1 штука |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия Температура: от + 5 оС до + 40 оС Относительная влажность: 25 % ~ 80 % (без конденсата) Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа Транспортировка и хранение Температура: от - 20 оС до + 55 оС Относительная влажность: 25 % ~ 93 % (без конденсата) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

ЛОТ № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Капнограф / пульсоксиметр с принадлежностями и расходным материалом. |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Портативный капнограф / пульсоксиметр с сетевым кабелем | Компактный прибор - капнограф / пульсоксиметр для постоянного неинвазивного мониторинга насыщения кислородом гемоглобина Hb артериальной крови (SpO2), а также для измерения частоты пульса ЧСС (bpm). Обеспечивает точный и непрерывный мониторинг капнографических и пульсоксиметрических параметров для интубированных и неинтубированных пациентов всех возрастов (от новорожденных младенцев до пожилых людей). Позволяет одновременно отслеживать показания EtCO2 и SpO2. Дополнительным показанием к применению монитора является его использование в качестве инструмента выявления апноэ и снижения насыщения кислородом у взрослых пациентов (22 года и старше) в условиях палат интенсивной терапии и обычных условиях больницы, позволяющем сообщать об этих событиях и рассчитывать, соответственно, показатель апноэ в час (А/ч) и индекс уменьшения насыщенности кислородом (ODI). Дисплей: Цветной дисплей на тонкопленочных транзисторах 109 мм (4,3 дюйма); Плотность пикселей: 0,198мм (по горизонтали) х 0,198мм (по вертикали); Активная зона дисплея: 95,04мм (по горизонтали) х 53,856мм (по вертикали); Разрешение: 480 х 272 пикселей; Угол обзора (по вертикали): 125 градусов; Угол обзора (по горизонтали): 140 градусов; Скорость дискретизации графика: 77,82 выборок в сек. для SpO2 (фиксированное значение), 20 выборок в сек. для капнографии (фиксированное значение); Вывод данных динамики на экран: Отображение графических данных: 1ч, 2ч, 4ч, 8ч, 12ч, Интервалы отображения данных в табличной форме: 1 сек, 5 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час. Электропитание: Входное напряжение — 100–240В переменный ток; Входная мощность — 100–240В переменный ток, +10% 50–60Гц. Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. Номинальное напряжение и мощность аккумуляторной батареи — 7,2В, 18,72Вч; Работа аккумуляторной батареи - 3 часа – съемная аккумуляторная батарея, 20 – внутренняя аккумуляторная батарея; Время зарядки аккумуляторной батареи — до 5 часов, когда аппарат выключен и до 8 часов когда монитор включен для обоих видов аккумуляторных батарей. Наличие в комплекте поставки кабеля пульсоксиметра и датчика пульсоксиметра взрослого, многоразового. Сетевой кабель с адаптером переменного тока и кабелем постоянного тока – наличие. Зажим для крепление к кровати – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зарядное устройство | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей аппарата. Наличие портов для одновременной зарядки двух аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Сменная батарея | Аккумуляторная батарея: Тип аккумуляторной батареи -Ионная литиевая. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательные контуры назальные | Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Детская. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 2 м. | 2 упак. |
|  |  | 3 | Дыхательные контуры назальные | Дыхательные контуры назальные одноразовые для неинвазивного измерения уровня СО2. Назальная канюля для отбора проб ETCO2 без доставки O2 без доставки кислорода. Взрослая. Линии отбора проб для неинтубированных пациентов. Длина 4 м. | 2 упак. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: от 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022 года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

ЛОТ № 5

| Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат для согревания инфузий |
| --- | --- |
| Страна происхождения |  |
| Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) |  |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) | Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев. |
| Срок поставки | До 01 декабря 2022года |
| Место поставки товара |  |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии. Применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем (LCD-дисплей D/M), с электронным блоком управления Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Техническая характеристика: - Моноблок в составе электронагревателя - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчика температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. - Время выхода на рабочий режим 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. - Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия 3,5 (кг). - Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. -Температура теплоносителя 39,5-42,0+0, 5°С - Диапазон подачи раствора: 950-1000 ml/min - Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. Комплектующие и расходные материалы Система, включающая: Комплектация: 1. Прибор для согревания крови и инфузионных растворов 2. Теплообменник L70NI к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: магистрали-теплообменник трёхпросветную инфузионно-трансфузионную магистраль длиной 2,4 м. 20 штук 3. Универсальная стойка для инфузионных растворов -1 штук ХРАНЕНИЕ Окружающей среды от - 20,0 до + 70,0оС, при относительной влажности 0-90% |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включает в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - обучение специалистов; |

ЛОТ № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стерилизатор паровой . |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Стерилизатор паровой комплекте. | Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Техническими характеристиками: Объем стерилизационной камеры, л., 100, Объем стерилизационной камеры, л., 400*800, Внешние размеры, мм., (Д×Ш×В) 1250×620×1500, Вес нетто кг 230. Высота загрузки 850 мм (регулируется опорами +/- 20 мм). Рабочее давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см2), 0,22 (2,2). Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40). Номинальная мощность, кВт 10. Род тока переменный однофазный. Частота, Гц 50 или 60. Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 0,5. Количество режимов стерилизации 2. Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2) температура, º С 132 ± 2 время стерилизационной выдержки, мин. 20 + 2. Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2) температура, º С 120 + 2 время стерилизационной выдержки, мин. 45 + 3. Кроме данных режимов стерилизации стерилизатор имеет укороченный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Данный режим применяется в качестве прогревочного режима. Давление исходной воды, кгс/см2 230 , Стерилизатор оборудован встроенным автоматическим парогасителем. Остаточная влажность простерилизованных материалов 1,5 %. Норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора 100 литров. Камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. Средний срок службы стерилизатора составляет - 10 лет. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Умягчитель | Система водоподготовки предназначена для умягчения или частичного умягчения воды. Установка работает по принципу умной регенерации в зависимости от расхода воды. Состоит из: Емкость для хранения соли, Патрубок на входе (подаваемая вода), Патрубок на выходе (умягченная вода), Патрубок Емкости для рассола, Патрубок, перелив, Клапан регулировки жесткости обработанной воды, Серводвигатель для клапана управления, Патрубок для отвода сточных вод. Корпус водоподготовки выполнен из высокопрочного пластика, на передней панели имеется дисплей для отображения текущих параметров процесса, на панели управления имеются кнопки для установки параметров процесса умягчения. Умягчение воды происходит в специальном встроенном контейнере, заполненном смолой, принцип работы - Ионообменный. Для регенерации ионообменной смолы применяется специальная соль выпущенная в таблетках, процесс регенерации автоматический. Источник питания установки 220В (розетка). Объем смолы 10 л. Номинальный расход в соотв. с EN 14743 л/ч 1440. Емкость резервуара для рассола кг 12 Расход соли на одну регенерацию кг 1.5 Расход воды на одну регенерацию л 85 | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рекомендуемая высота помещения должна составлять не менее 2,6 м.; ширина - не менее 0,6-0,8 м длина не менее -1,5 м от загрузочной двери стерилизатора; Вес стерилизатора + дополнительный вес воды при проведении гидравлических испытаний (не более 400 кг); Наличие вентиляции. Вентиляционное устройство должно быть установлено в верхней части стены или на потолке; Температура в рабочем помещении должна быть в пределах от 20 до 27 0С; В помещении не должны быть установлены (из-за большой вероятности срабатывания, при выбросах пара) датчики пожарной сигнализации дымового типа. Необходимо устанавливать датчики какого-либо иного типа; |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полгода. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Работы проводятся инженером, прошедшим обучение у производителя оборудования, подтверждается сертификатом, выданным не ранее 2020года Услуги по монтажным, пусконаладочным работам и техническому обслуживанию должны быть проведены сервисной службой производителя оборудования или сервисной службой, имеющей допуск от производителя оборудования или его уполномоченного юридического лица. |

ЛОТ №7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Электрокардиограф |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок электрокардиогра-фа | Электрокардиограф портативный 12-канальный, предназначенный для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ и должен использоваться для всех категорий пациентов вне зависимости от пола, расовой принадлежности или возраста. Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режимах. Максимальное количество одновременно распечатываемых на встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 6. Отведения: 12 одновременных отведений, Стандарт, Кабрера, Правые прекардиальные (C4r), Стандарт C4r, Левые задние, по Небу. Отведения на экране: Отображение выбранных отведений в 2 колонки по 6 отведений или 12 отведений друг под другом или 4 группы по 3 отведения, скорость 25 мм/с, амплитуда 10 мм/мВ. Функция копирования. Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ не менее 12. Дисплей: цветной, мультисенсорный размером не менее 8 дюймов с разрешением 1200 x 768. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12. Выбор последовательности отведений Стандарт или Кабрера. Скорость представления кривых ЭКГ: 12,5; 25; 50 мм/с. Чувствительность представления кривых ЭКГ: 5; 10; 20 мм/мВ. Наличие индикатора заряда батареи. Наличие отображения на дисплее индикаторов контакта отведений на анатомической модели человека. Дифференцировка цветом (зеленый, красный, желтый) качества сигнала ЭКГ. Наличие функции автоматического определение реверсии электродов. Вывод тревожного сообщения при обнаружении плохого качества контакта электродов или их отключения. Наличие информации о дате и времени регистрации, данных пациента. Наличие таблицы измерений, усредненных комплексов. Сенсорная клавиатура на дисплее для управления и ввода данных и установок. Печать на встроенном термопринтере. Бумага: Z-образно сложенная, ширина бумаги не менее 113 мм/не более115 мм. Разрешение не менее 8 точек/мм (ось Y), 20 точек/мм (ось X) при скорости печати 25 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ЭКГ покоя: 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ритма покоя 6.25 мм/с. Возможность выбора чувствительности для ЭКГ покоя 5; 10; 20мм/мВ. Возможность выбора чувствительности для ритма покоя 2,5; 5 мм/мВ. Наличие вывода на печать данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности. Наличие функции определения пейсмекера. Наличие следующих ЭКГ – фильтров: миографический 25, 40, 150 Гц; сетевой - подавление навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством адаптивного цифрового фильтра. Комбинированное питание: аппарат должен работать от сети или от встроенной аккумуляторной батареи. Процесс зарядки батареи должен сопровождаться горящим индикатором под символом батареи. Сеть переменного тока: 100 - 240 В; постоянный ток: 15 В. Работа аппарата ЭКГ от аккумулятора (без распечатки) не менее 4 часов. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 3-х часов. Батарея: ёмкость: Литиево-полимерная 11.1 В, 2.4 Aч. Максимальная потребляемая мощность не более 30 ВА. Вход сигнала от пациента: полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения. Интерфейсы: USB не менее 2 шт., Ethernet. Наличие усилителя ЭКГ: частота дискретизации регистрации сигнала не менее 32 000 Гц; сохранение по всем 12 отведениям с частотой не менее 1 000 Гц; частотный диапазон 0 - 250 Гц. Внутренняя память рассчитана на хранение не менее 350 ЭКГ с возможностью их дальнейшей передачи или печати. Длительная регистрация ритма покоя: сохранение ритма покоя не менее 4 мин. Наличие возможности просмотра, печати и передачи сохраненного ритма. Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ. Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой. Возможность поиска сохраненных регистраций по дате и времени или же при помощи другого метода, через поиск. Программная русификация. Двунаправленная LAN / WLAN связь. Возможность подключения сканера штрих-кодов (не входит в комплект поставки-опция). Кабель пациента: IEC или AHA. Размеры не более 230 x 160 x 30 мм. Вес с аккумулятором и принадлежностями не более 1,1 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Пациентный кабель 10-ти жильный банановый | Пациентный кабель аппарата 10-ти жильный банановый для подключения ЭКГ электродов. Количество проводов не менее 10. Цвет кабеля: черный. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Комплект ЭКГ для взрослых: ЭКГ электроды, (грудные, для конечностей), электродный ЭКГ гель | Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), электродный ЭКГ гель. Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является электродом для ЭКГ многократного применения. Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный. Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции. Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, хлорид серебра, D 22 мм. Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – 30-32 мм. Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Могут применяться при дефибрилляции. Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и больниц, а также на машинах скорой помощи. | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная стойка | Аппарат ЭКГ должен располагаться на мобильной стойке. Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом блокировки. Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с возможностью отсоединения без использования дополнительных инструментов. При это должна сохраняться возможность наклона аппарата на стойке под удобным для персонала углом (не менее 90 гр.). Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. Наличие на передней части стойки корзины для расположения в ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Регистрационная бумага | Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина бумаги 113 мм/115 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) | 5 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01 декабря 2022года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

ЛОТ №8

| Наименование | Облучатель ультрафиолетовый |
| --- | --- |
| Страна происхождения |  |
| Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) |  |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) | Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев. |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| Срок поставки | До 01 декабря 2022года |
| Место дислокации | До 01 декабря 2022года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. В качестве источника УФ-излучения в облучателе ОУФну используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления ДРТ-240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Техническая характеристика: - Способ размещения Настольный Источник излучения Лампа высокого давления ДРТ 240 Мощность, ВА, не более 350 Напряжение В/Частота,Гц 220±22/50 Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 40±10 Масса, кг, не более 11 Габаритные размеры, мм 890х890х540 Комплект поставки: Облучатель – 1шт. Тубус для рта – 4 шт. Тубус для носа – 4 шт. Тубус для миндалин – 4 шт. Кронштейн для крепления шторок – 4 шт. Шторка – 4шт. |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включает в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - обучение специалистов; |

ЛОТ № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Дефибриллятор |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Автоматический наружный дефибриллятор (основной блок) | Информационный кабель – наличие. Программное обеспечение – наличие. Автоматический наружный дефибриллятор для восстановления опасных нарушений сердечного ритма при оказании экстренной помощи находящимся без сознания лицам с симптомами внезапной остановки сердца, осложнённой остановкой или затруднениями дыхания. Возможность использования дефибриллятора не только медицинским персоналом в больничных учреждениях, но также в общественных местах - полицейскими и сотрудниками МЧС, а также парамедиками и спасателями. Основные рабочие характеристики: Кривая: Технология STAR - бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс Автоматический наружный дефибриллятор после закрепления электродов на пациенте, должен анализировать сердечный ритм и при обнаружении неустойчивого сердечного ритма, требующего стимуляции электрошоком, проводить стимуляцию без вмешательства реанимирующего. Весь процесс дефибрилляции – размещение электродов, анализ ЭКГ пациента, выполнение разряда, сердечно-лёгочная реанимация - должен сопровождаться голосовыми и текстовыми подсказками для лица, выполняющего реанимирующие мероприятия. Обязательно наличие функции отображения на дисплее текстовых подсказок на случай, если реанимационные мероприятия будут проводиться в шумной обстановке. На дисплее дефибриллятора должны отображаться данные по процессу дефибрилляции. Внутренняя память дефибриллятора должна быть рассчитана на запись не менее 90 минут реанимационных данных, и сведений по процессу сердечно-лёгочной реанимации. Обязательно наличие предустановленных одноразовых электродов, поставляемых с дефибриллятором. Возможность применения с дефибриллятором электродов для взрослых и электродов для детей. Применяемые с дефибриллятором электроды должны быть одинаковыми (неполяризованными), для обеспечения возможности их размещения в любом положении. Работа дефибриллятора должна обеспечиваться наличием литиевой батареи, обеспечивающей не менее: 400 ударов по 300Дж. Батарея должна автоматически сохранять в данные обо всем периоде эксплуатации. Возможность просмотра данных по эксплуатации дефибриллятора через специальную компьютерную программу. Автоматический внешний дефибриллятор после выполнения разряда должен продолжать контроль сердечного ритма, чтобы при повторном возникновении желудочковой экстрасистолии, требующей стимуляции электрошоком, автоматически зарядиться и выполнить разряд. Вариабельный уровень мощности разряда должен устанавливаться дефибриллятором автоматически в зависимости от импеданса (сопротивления) тела пациента. Если первый разряд не приносит нужного результата, то повторный разряд должен иметь более высокий уровень. Функция самодиагностики: Автоматическая проверка основных компонентов дефибриллятора каждый день (батарея, электронные узлы, программное обеспечение, и электроды); Автоматическая частичная (один раз в неделю) и полная (один раз в месяц) зарядка высоковольтных элементов дефибриллятора. Определяемые сердечные ритмы, требующие стимуляции электрошоком: Фибрилляция желудочков, тахиаритмия желудочков. Определяемые сердечные ритмы, не требующие стимуляции электрошоком: асистолия и остальные типы сердечных ритмов, согласно стандарту IEC 60601-2-4. Дефибриллятор должен поставляться в комплекте с программным обеспечением, позволяющим просматривать данные и информацию по реанимационным мероприятиям; просматривать текущее состояние дефибриллятора и его состояние на момент проведения реанимационных мероприятий; архивировать все данные для последующего просмотра; Просматривать сервисные и диагностические сообщения дефибриллятора; изменять настройки и способ проведения реанимационных мероприятий. Наличие предустановленного алгоритма анализа ЭКГ: Дефибриллятор должен обнаруживать шумовые искажения в ЭКГ от движений пациента, корректировки положения электродов или шумовых помех от внешних источников. В таком случае анализ должен задерживаться или прерываться. Наличие функции автоматической отмены разряда в случае, если сердечный ритм пациента меняется на не требующий стимуляции электрошоком до подачи разряда. Все случаи фибрилляции желудочков должны рассматриваться алгоритмом анализа, как требующие стимуляции электрошоком. Дефибриллятор должен обнаруживать или игнорировать импульсы вживлённого стимулятора сердечного ритма. Синхронизация разряда: встроенная автоматическая функция синхронизации. Конструктивные особенности: Дефибриллятор должен представлять собой компактную конструкцию. Крышка должна блокироваться на защёлку во избежание случайного открывания и повреждения рабочих частей дефибриллятора. Наличие с наружной стороны крышки дефибриллятора специального окна, в котором просматривается срок годности электродов. Наличие с внутренней стороны крышки дефибриллятора специальных держателей для размещения упаковки с одноразовыми электродами. Наличие на наружной стороне дефибриллятора специального индикатора, отображающего готовность дефибриллятора к работе с учётом состояния аппарата, батареи и электродов. Под крышкой на аппарате должны располагаться динамик, экран с индикаторами рабочих процессов, а также разъем для подключения электродов и порт USB. На экране должны отображаться следующие данные: Число выполненных разрядов, Таймер времени реанимации, Подсказки по процессу реанимации. На индикаторной панели должны располагаться следующие элементы: Индикатор готовности аппарата к работе; Индикатор состояния батареи, Индикатор неисправности электродов, Индикатор необходимости сервисного обслуживания. Технические характеристики: Режим работы: полностью автоматический. Анализ ЭКГ: Система должна анализировать ЭКГ пациента и сообщать об обнаружении сердечного ритма, требующего или не требующего стимуляции электрошоком. Форма импульса: Бифазная усечённая экспоненциальная форма импульса, передающая переменное количество энергии в зависимости от сопротивления тела пациента. Сопротивление: 25-175 Ом. Энергия разряда (электроды для взрослых): повышающаяся, 95 Дж - 354Дж. Энергия разряда (электроды для детей): повышающаяся, 22 Дж - 82 Дж. Возрастающая переменная энергия (энергия разряда, пересчитанная с учётом сопротивления кожи пациента), VE: 150VE, 200VE, 300VE. Звуковые сигналы: голосовые подсказки, сервисные сигналы. Время от анализа ритма до готовности к разряду: 15 сек. Максимальное время от анализа ритма до готовности к разряду: не более 45 сек. Готовность аппарата к разряду начиная с момента открытия крышки: не более 15 секунд. Готовность аппарата к разряду начиная с момента окончания сердечно-лёгочной реанимации: не более 10 сек. Требования к электродам для взрослых: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов от 8 лет с массой тела свыше 25 кг. Требования к электродам для детей: Самоклеющиеся, одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, неполяризованные электроды; предназначены для пациентов до 8 лет с массой тела менее 25 кг. Питание дефибриллятора: от батареи. Тип батареи: литиевая неперезаряжаемая батарея с технологией контроля уровня заряда. Напряжение на выходе: 12В, постоянный ток. Максимальный ресурс батареи: не менее 450 разрядов мощностью 200VE; не менее 500 разрядов мощностью 150VE. Минимальный ресурс батареи: не менее 250 разрядов, или 16 часов работы. Индекс защищенности от попадания влаги/пыли: IP55. Размеры устройства, см: не более 9 х 23 х 30. Масса дефибриллятора (с батареей и электродами): не более 2,5 кг. Условия эксплуатации: Температура: от 0 до 50 градусов Цельсия; Относительная влажность: от 10 до 95%. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Электроды для взрослых | Электроды для взрослых одноразовые, неполяризованные (можно накладывать любой стороной). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции (одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала) | Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции включающий следующие компоненты: одноразовые перчатки, маска, медицинские ножницы, бритва одноразового использования, салфетка из гигроскопичного материала. | 1 компл. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.