ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 1 Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 сентября  2022 года до 11.00 часов

14 Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 1 Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла в кол-ве – 1 шт

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Открытая реанимационная столики с источником лучистого тепла |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Обогреватель | Открытая реанимационная система с источником лучистого тепла с возможностью поворота вправо и влево. Угол вращения купола должен быть не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения. Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: не хуже ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом не более 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: не менее 0 – 100% (с шагом не более 5%). Индикация выходной мощности обогревателя должна отображаться не менее чем по 10 уровням. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева, не более: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывает тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: не менее 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа. Наличие подъемной стойки для регулировки высоты. Стойка должна быть изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Регулировка высоты должна осуществляться не менее чем до 20 см. Регулировка высоты должна осуществляться при помощи двойных педалей, расположенных с двух сторон стойки. Наличие контрольной лампочки для индикации подключения к электропитанию. Мобильное основание на 4 колесах, все 4 оснащены блокирующими стопорами. Параметры электропитания: 230 В переменного тока; потребляемая мощность 120 ВА; частота 50/60 Гц. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. Наличие матраца для пациента. Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Модуль фототерапии | В комплекте аппарата должен быть предусмотрен блок фототерапии. Аппарат фототерапии на светодиодах с регулируемым держателем, предназначенный для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Аппарат фототерапии должен иметь возможность крепления на боковой рельсе системы. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды (не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения) должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения, не менее: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения, не менее: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. Переключение аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) должно производиться одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не менее 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 30 ВА. Требования к электропитанию: 220В, 50/60Гц. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Реанимационный блок | Реанимационный блок должен состоять из трех модулей: модуль отсоса эжекторного типа (не требующий подключения к централизованному вакууму), модуль диффузной подачи воздушно-кислородной смеси и модуль механической вентиляции легких. Модуль отсоса состоит из блока аспирации, емкости отсоса, крепящийся к боковой рельсе, шланга, соединяющего порт аспиратора и порт емкости, и шланга для отсоса. Диапазон установки давления отсоса: 0-26.7кПА; точность: ± 10 %. Скорость всасывания: не менее 20 л/мин. Вместимость емкости для отсоса: не менее 500 мл. Наличие манометра, отображающего давление аспирации, задаваемое поворотом ручки регулировки давления аспирации. Емкость отсоса должна иметь внутри одноразовый контейнер для сбора жидкости с ограничительным клапаном, препятствующим всасыванию лишней жидкости, после того, как емкость наполнилась. Модуль диффузной подачи дыхательной смеси должен состоять из блока диффузной подачи воздушно-кислородной смеси, расходомера, использующегося для установки скорости потока газовой смеси с заданной концентрацией кислорода, которая формируется в смесителе в диапазоне не менее 0-15 л/мин путем вращения ручки расходомера, трубки для соединения блока с емкостью увлажнителя, емкости увлажнителя, шланга для подключения назальной канюли или кислородного бокса. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%; точность: не хуже ±3%. Рабочее давление подачи кислорода: 300-500кПА. Рабочее давление подачи воздуха: не менее 300-500кПА. Наличие звукового сигнала тревоги при обнаружении различия между давлением подачи кислорода и давлением всасывания воздуха свыше 138 кПа. Скорость потока: не менее чем от 0 до 15 л/мин. Модуль механической вентиляции легких представляет собой систему реанимации, обеспечивающую ручную вентиляцию легких для младенцев без спонтанного дыхания посредством установки на нужные уровни положительного давления в конце выдоха (PEEP) и пикового давления на вдохе (PIP). Модуль состоит из манометра, смесителя воздушно-кислородной смеси, расходомера, регуляторов PIP и PEEP, контура пациента, лицевых масок и тестового легкого. Индикация регулятора давления: не менее 2-8 кПА, точность: ±1%. Диапазон настроек максимального предельного давления (Pmax): 1.9-5.8кПА. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%, точность концентрации кислорода: ±3%. Диапазон настроек пикового давления на вдохе (PIP), не менее: 0.1-4.5 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.2-4.5 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.2-5 кПА при скорости потока 15л/мин. Диапазон настроек положительного давления в конце вдоха (PEEP), не более: 0.3 -0.8 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.35-1.1 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.5 -1.3 кПА при скорости потока 15л/мин. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Полка для монитора | Наличие полки для размещения на ней монитора или прочих инструментов и оборудования. Полка должна выдерживать нагрузку до 14 кг. Габариты не менее 405х305х15 мм. Длина держателя полки не более 300 мм. Крепление полки на боковой рельсе. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Инфузионная стойка | Наличие инфузионной стойкой, способной выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки не менее чем до 10 кг). Длина стойки – не более 1050 мм. Крепление к боковой рельсе. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Ящик с двумя полками | Наличие подвесного ящика с двумя выдвигающимися полками. Плавное и бесшумное закрытие за свет доводных механизмов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Осветительная лампа | В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемая в пределах не менее чем от 500 до 2000 Lux. Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Лампа крепится на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Держатель: салфеток | Держатель для упаковок с салфетками или прочих боксов. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 260х122х142 мм. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Держатель: ёмкости дезинфицирующего средства | Держатель для емкости с дезинфицирующим раствором. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 81х81х70 мм. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Держатель: катетеров | Держатель катетеров для отсоса. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 71х71х347 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Флоуметр. | Увлажнитель-флоуметр подключается к кислородной магистрали (консоли) и предназначен для использования в медицинских учреждениях для проведения кислородотерапии пациентов увлажненной воздушно-кислородной или кислородной смесью. Емкость увлажнителя должна быть автоклавируемая, выполнена из термостойкого пластика, что позволяет проводить дезинфекцию паровым методом. На ёмкости наличие нанесенного максимального и минимального уровня воды. Расходомер позволяет устанавливать скорость потока не менее чем от 0-15 л/минуту. Штуцер для подключения стандарта DIN. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Держатель трубок | Держатель трубок или контура пациента. Должен крепиться на боковой стенке аппарата и иметь фиксатор. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм | Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не менее 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Защитные маски для глаз/ очки для фототерапии (размеры SS, S, M). | Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр головы не более 28 см). Размер S. (диаметр головы не более 28-34 см). Размер M. (диаметр головы не более 34 см). Каждого размера не более чем по 3 шт. | 9 шт. |
|  |  | 3 | Контур пациента | Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной не менее 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной 3,5 см для установки в держатель контура. Без латекса. | 20 шт. |
|  |  | 4 | Фиксатор датчика температуры с гидрогелем | Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу. | 80 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 01 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  16 751 750,00 (Шестьнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят ) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 16 751 750,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS».

- ТОО “ ITTS»  Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла в кол-ве – 1 шт.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Открытая реанимационная система/ обогреватель для новорожденных | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Открытая реанимационная система с источником лучистого тепла с возможностью поворота вправо и влево. Угол вращения купола должен быть не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения. Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: не хуже ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом не более 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: не менее 0 – 100% (с шагом не более 5%). Индикация выходной мощности обогревателя должна отображаться не менее чем по 10 уровням. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева, не более: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывает тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: не менее 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа. Наличие подъемной стойки для регулировки высоты. Стойка должна быть изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Регулировка высоты должна осуществляться не менее чем до 20 см. Регулировка высоты должна осуществляться при помощи двойных педалей, расположенных с двух сторон стойки. Наличие контрольной лампочки для индикации подключения к электропитанию. Мобильное основание на 4 колесах, все 4 оснащены блокирующими стопорами. Параметры электропитания: 230 В переменного тока; потребляемая мощность 120 ВА; частота 50/60 Гц. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. Наличие матраца для пациента. Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка. | Открытая реанимационная система с источником лучистого тепла с возможностью поворота вправо и влево. Угол вращения купола должен быть не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения. Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: не хуже ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом не более 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: не менее 0 – 100% (с шагом не более 5%). Индикация выходной мощности обогревателя должна отображаться не менее чем по 10 уровням. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева, не более: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывает тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: не менее 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа. Наличие подъемной стойки для регулировки высоты. Стойка должна быть изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Регулировка высоты должна осуществляться не менее чем до 20 см. Регулировка высоты должна осуществляться при помощи двойных педалей, расположенных с двух сторон стойки. Наличие контрольной лампочки для индикации подключения к электропитанию. Мобильное основание на 4 колесах, все 4 оснащены блокирующими стопорами. Параметры электропитания: 230 В переменного тока; потребляемая мощность 120 ВА; частота 50/60 Гц. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. Наличие матраца для пациента. Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Реанимационный блок- Реанимационный блок должен состоять из трех модулей: модуль отсоса эжекторного типа (не требующий подключения к централизованному вакууму), модуль диффузной подачи воздушно-кислородной смеси и модуль механической вентиляции легких. Модуль отсоса состоит из блока аспирации, емкости отсоса, крепящийся к боковой рельсе, шланга, соединяющего порт аспиратора и порт емкости, и шланга для отсоса. Диапазон установки давления отсоса: 0-26.7кПА; точность: ± 10 %. Скорость всасывания: не менее 20 л/мин. Вместимость емкости для отсоса: не менее 500 мл. Наличие манометра, отображающего давление аспирации, задаваемое поворотом ручки регулировки давления аспирации. Емкость отсоса должна иметь внутри одноразовый контейнер для сбора жидкости с ограничительным клапаном, препятствующим всасыванию лишней жидкости, после того, как емкость наполнилась. Модуль диффузной подачи дыхательной смеси должен состоять из блока диффузной подачи воздушно-кислородной смеси, расходомера, использующегося для установки скорости потока газовой смеси с заданной концентрацией кислорода, которая формируется в смесителе в диапазоне не менее 0-15 л/мин путем вращения ручки расходомера, трубки для соединения блока с емкостью увлажнителя, емкости увлажнителя, шланга для подключения назальной канюли или кислородного бокса. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%; точность: не хуже ±3%. Рабочее давление подачи кислорода: 300-500кПА. Рабочее давление подачи воздуха: не менее 300-500кПА. Наличие звукового сигнала тревоги при обнаружении различия между давлением подачи кислорода и давлением всасывания воздуха свыше 138 кПа. Скорость потока: не менее чем от 0 до 15 л/мин. Модуль механической вентиляции легких представляет собой систему реанимации, обеспечивающую ручную вентиляцию легких для младенцев без спонтанного дыхания посредством установки на нужные уровни положительного давления в конце выдоха (PEEP) и пикового давления на вдохе (PIP). Модуль состоит из манометра, смесителя воздушно-кислородной смеси, расходомера, регуляторов PIP и PEEP, контура пациента, лицевых масок и тестового легкого. Индикация регулятора давления: не менее 2-8 кПА, точность: ±1%. Диапазон настроек максимального предельного давления (Pmax): 1.9-5.8кПА. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%, точность концентрации кислорода: ±3%. Диапазон настроек пикового давления на вдохе (PIP), не менее: 0.1-4.5 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.2-4.5 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.2-5 кПА при скорости потока 15л/мин. Диапазон настроек положительного давления в конце вдоха (PEEP), не более: 0.3 -0.8 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.35-1.1 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.5 -1.3 кПА при скорости потока 15л/мин. | Реанимационный блок- Реанимационный блок должен состоять из трех модулей: модуль отсоса эжекторного типа (не требующий подключения к централизованному вакууму), модуль диффузной подачи воздушно-кислородной смеси и модуль механической вентиляции легких. Модуль отсоса состоит из блока аспирации, емкости отсоса, крепящийся к боковой рельсе, шланга, соединяющего порт аспиратора и порт емкости, и шланга для отсоса. Диапазон установки давления отсоса: 0-26.7кПА; точность: ± 10 %. Скорость всасывания: не менее 20 л/мин. Вместимость емкости для отсоса: не менее 500 мл. Наличие манометра, отображающего давление аспирации, задаваемое поворотом ручки регулировки давления аспирации. Емкость отсоса должна иметь внутри одноразовый контейнер для сбора жидкости с ограничительным клапаном, препятствующим всасыванию лишней жидкости, после того, как емкость наполнилась. Модуль диффузной подачи дыхательной смеси должен состоять из блока диффузной подачи воздушно-кислородной смеси, расходомера, использующегося для установки скорости потока газовой смеси с заданной концентрацией кислорода, которая формируется в смесителе в диапазоне не менее 0-15 л/мин путем вращения ручки расходомера, трубки для соединения блока с емкостью увлажнителя, емкости увлажнителя, шланга для подключения назальной канюли или кислородного бокса. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%; точность: не хуже ±3%. Рабочее давление подачи кислорода: 300-500кПА. Рабочее давление подачи воздуха: не менее 300-500кПА. Наличие звукового сигнала тревоги при обнаружении различия между давлением подачи кислорода и давлением всасывания воздуха свыше 138 кПа. Скорость потока: не менее чем от 0 до 15 л/мин. Модуль механической вентиляции легких представляет собой систему реанимации, обеспечивающую ручную вентиляцию легких для младенцев без спонтанного дыхания посредством установки на нужные уровни положительного давления в конце выдоха (PEEP) и пикового давления на вдохе (PIP). Модуль состоит из манометра, смесителя воздушно-кислородной смеси, расходомера, регуляторов PIP и PEEP, контура пациента, лицевых масок и тестового легкого. Индикация регулятора давления: не менее 2-8 кПА, точность: ±1%. Диапазон настроек максимального предельного давления (Pmax): 1.9-5.8кПА. Диапазон настройки концентрации кислорода: не менее 21-100%, точность концентрации кислорода: ±3%. Диапазон настроек пикового давления на вдохе (PIP), не менее: 0.1-4.5 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.2-4.5 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.2-5 кПА при скорости потока 15л/мин. Диапазон настроек положительного давления в конце вдоха (PEEP), не более: 0.3 -0.8 кПА при скорости потока 5л/мин; 0.35-1.1 кПА при скорости потока 10л/мин; 0.5 -1.3 кПА при скорости потока 15л/мин. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| В комплекте аппарата должен быть предусмотрен блок фототерапии. Аппарат фототерапии на светодиодах с регулируемым держателем, предназначенный для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Аппарат фототерапии должен иметь возможность крепления на боковой рельсе системы. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды (не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения) должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения, не менее: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения, не менее: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. Переключение аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) должно производиться одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не менее 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 30 ВА. Требования к электропитанию: 220В, 50/60Гц. | В комплекте аппарата должен быть предусмотрен блок фототерапии. Аппарат фототерапии на светодиодах с регулируемым держателем, предназначенный для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Аппарат фототерапии должен иметь возможность крепления на боковой рельсе системы. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды (не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения) должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения, не менее: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения, не менее: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. Переключение аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) должно производиться одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не менее 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 30 ВА. Требования к электропитанию: 220В, 50/60Гц. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Полка для монитора- Наличие полки для размещения на ней монитора или прочих инструментов и оборудования. Полка должна выдерживать нагрузку до 14 кг. Габариты не менее 405х305х15 мм. Длина держателя полки не более 300 мм. Крепление полки на боковой рельсе. | Полка для монитора- Наличие полки для размещения на ней монитора или прочих инструментов и оборудования. Полка должна выдерживать нагрузку до 14 кг. Габариты не менее 405х305х15 мм. Длина держателя полки не более 300 мм. Крепление полки на боковой рельсе. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Инфузионная стойка - Наличие инфузионной стойкой, способной выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки не менее чем до 10 кг). Длина стойки – не более 1050 мм. Крепление к боковой рельсе. | Инфузионная стойка - Наличие инфузионной стойкой, способной выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки не менее чем до 10 кг). Длина стойки – не более 1050 мм. Крепление к боковой рельсе. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Ящик с двумя полками - Наличие подвесного ящика с двумя выдвигающимися полками. Плавное и бесшумное закрытие за свет доводных механизмов. | Ящик с двумя полками - Наличие подвесного ящика с двумя выдвигающимися полками. Плавное и бесшумное закрытие за свет доводных механизмов. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Осветительная лампа - В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемая в пределах не менее чем от 500 до 2000 Lux. Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Лампа крепится на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг. | Осветительная лампа - В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемая в пределах не менее чем от 500 до 2000 Lux. Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока). Лампа крепится на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Держатель: салфеток - Держатель для упаковок с салфетками или прочих боксов. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 260х122х142 мм. | Держатель: салфеток - Держатель для упаковок с салфетками или прочих боксов. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 260х122х142 мм. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Держатель: ёмкости дезинфицирующего средства - Держатель для емкости с дезинфицирующим раствором. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 81х81х70 мм. | Держатель: ёмкости дезинфицирующего средства - Держатель для емкости с дезинфицирующим раствором. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 81х81х70 мм. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Держатель: катетеров - Держатель катетеров для отсоса. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 71х71х347 мм. | Держатель: катетеров - Держатель катетеров для отсоса. Имеет фиксатор для крепления на инфузионный штатив. Габариты: не менее 71х71х347 мм. | СООТВЕТСТВУЕТ заявленому параметру. |
| Флоуметр. - Увлажнитель-флоуметр подключается к кислородной магистрали (консоли) и предназначен для использования в медицинских учреждениях для проведения кислородотерапии пациентов увлажненной воздушно-кислородной или кислородной смесью. Емкость увлажнителя должна быть автоклавируемая, выполнена из термостойкого пластика, что позволяет проводить дезинфекцию паровым методом. На ёмкости наличие нанесенного максимального и минимального уровня воды. Расходомер позволяет устанавливать скорость потока не менее чем от 0-15 л/минуту. Штуцер для подключения стандарта DIN. | Флоуметр. - Увлажнитель-флоуметр подключается к кислородной магистрали (консоли) и предназначен для использования в медицинских учреждениях для проведения кислородотерапии пациентов увлажненной воздушно-кислородной или кислородной смесью. Емкость увлажнителя должна быть автоклавируемая, выполнена из термостойкого пластика, что позволяет проводить дезинфекцию паровым методом. На ёмкости наличие нанесенного максимального и минимального уровня воды. Расходомер позволяет устанавливать скорость потока не менее чем от 0-15 л/минуту. Штуцер для подключения стандарта DIN. | Соответствует заявленому параметру |
| Держатель трубок - Держатель трубок или контура пациента. Должен крепиться на боковой стенке аппарата и иметь фиксатор. | Держатель трубок - Держатель трубок или контура пациента. Должен крепиться на боковой стенке аппарата и иметь фиксатор. | Соответствует заявленому параметру |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм- Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не менее 5 мм. Для мониторирования температуры пациента | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм- Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не менее 5 мм. Для мониторирования температуры пациента | Соответствует заявленому параметру |
| Защитные маски для глаз/ очки для фототерапии (размеры SS, S, M).- Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр головы не более 28 см). Размер S. (диаметр головы не более 28-34 см). Размер M. (диаметр головы не более 34 см). Каждого размера не более чем по 3 шт. | Защитные маски для глаз/ очки для фототерапии (размеры SS, S, M).- Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр головы не более 28 см). Размер S. (диаметр головы не более 28-34 см). Размер M. (диаметр головы не более 34 см). Каждого размера не более чем по 3 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Контур пациента- Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной не менее 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной 3,5 см для установки в держатель контура. Без латекса. | Контур пациента- Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной не менее 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной 3,5 см для установки в держатель контура. Без латекса. | Соответствует заявленому параметру |
| Фиксатор датчика температуры с гидрогелем - Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу. | Фиксатор датчика температуры с гидрогелем - Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации-Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В | Требования к условиям эксплуатации-Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В | Соответствует заявленому параметру |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп »   Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла в кол-ве – 1 шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ITTS» на сумму  16 751 750, 00  ( Шестьнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят ) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.       Тел.: 8 (714-34)2-15-13