# Утверждаю

# Руководитель Коммунальное государственное предприятие "Денисовкая районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____________________________

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Моечная машина для гибких эндоскопов |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов | Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений и должен обеспечивать тройную защиту – пациентов, операторов и дорогостоящего эндоскопического оборудования. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Возможность обработки одного гибкого эндоскопа с двумя и более внутренними каналами. Способ обработки эндоскопов: автоматический. Благодаря распределению давления воздуха и сопротивления воды, автомат должен выполнять качественную очистку эндоскопов как снаружи, так и изнутри. Обработка должна проводиться как с помощью автоматической программы, так и с помощью вручную настроенного цикла. Машина должна быть оснащена эффективной и высокоточной системой автодиагностики, которая выявляет любые возникающие неполадки. Автомат должен соответствовать следующим характеристикам: Возможность обработки одного гибкого эндоскопа Возможность применения различных дезинфицирующих средств Окончательная/предстерилизационная очистка Дезинфекция высокого уровня Подготовка эндоскопа к исследованию/хранению (продувка каналов воздухом) Этапы обработки эндоскопа в автоматическом режиме: -промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом, продувка каналов воздухом. Количество трех режимов работы: автоматического, ручного, настраиваемого Открытая система программирования Возможности свободного программирования (программы): - технического сервиса и перепрограммирования аппарата; - адаптирования основных этапов обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ; - программа только для дезинфекции эндоскопов Режим очистки эндоскопов водой (режим). Не менее чем: - от 10 сек. до 60 сек. с дискретностью не менее 10 сек.; - от 1 мин до 5 мин. с дискретностью не менее 1 мин. Промывка детергентом (режим). Не менее 20 c Установка времени обработки дезинфектантом или стерилизация (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Обработка каналов спиртом (режим). Не более 5 сек. Автоматическая сушка каналов воздухом (режим). Не более 5 сек. Времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим). Не менее чем: - от 1 до10 мин, - от 20 до 50 мин - от 1 до 9 ч Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов. Наличие активной циркуляции жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) по всем каналам эндоскопов. Эффективная система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися «спрей-форсунками». Моющее коромысло на крышке камеры. Система подогрева дезинфектанта от 0 до 40 градусов. Система обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовой лампы. Система самодезинфекции установки . Автоматическая сушка каналов с помощью спирта. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов. Информационнный дисплей и сенсорное управление установкой. Русифицированные органы управления. Индикатор уровня спирта в емкости. Ключ активации режима самодезинфекции. Ключ выбора режима работы. Фильтр дезинфектанта. Термостат. Выключатель питания . Индикатор уровня детергента в емкости. Индикатор уровня дезинфектанта в емкости. Размеры светодиодной панели управления и программирования циклов обработки эндоскопов (ш*в) 350*100. Функции панели управления и программирования цикла обработки эндоскопов: - установка времени мойки - переведение мойки в ручной режим - установка времени дезинфекции - переведение дезинфекции в ручном режим - включение подачи воздуха в каналы эндоскопа - принудительный слив всех жидкостей из кюветы - заполнение емкости дезинфектантом - слив отработанного дезинфектанта в отдельную емкость - Проведение теста на герметичность эндоскопа - Работа в автоматическом режиме - Работа каждого этапа (№ 1-6) в ручном режиме - Настройка длительности каждого этапа - Запуск и остановка процесса. - Временная остановка нажатием кнопки в процессе работы автомата. - Сброс настроек - Срабатывание светодиодных лампочек в следующих ситуациях: - в емкости нет дезинфектанта. - в кювете имеются остатки жидкости. - крышка открыта. - отображение всех этапов работы автоматического режима - отображение установленного и оставшегося время мойки дезинфекции и отсутствие дезинфектанта в емкости. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Корзинка для дезинфекции /стерилизации мелких деталей эндоскопов. Блокировка работы установки при открытии верхней крышки. Возможность принудительного слива жидкостей (детергента, дезинфектанта, воды) в ручном режиме. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Емкость бака для дезинфектанта 15 л Расход дезинфектанта Не более 155 мл. Емкость бака для детергента 1,5 л Расход детергента Не более 155 мл. Емкость бака для воды 15 л Расход воды (рабочий поток) Не более 10л/мин Емкость бака для спирта 1,5 л Расход спирта Не более 55 мл. Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов- 4 шт. Система предварительной фильтрации воды. Давление воды От 1,5 до 3,0 кг/см². Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла Тип самодизенфекции системы – химический. Встроенные колеса. Размеры автомата (мм) 550 х 550 х 920 Размеры кюветы (д*ш*гл) 550*455*204 Параметры электросети (В/Гц) От 220 до 240/ От 50 до 60 Гц Вес (кг) 80 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Коннектор OLYMPUS | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов OLYMPUS к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Коннектор PENTAX | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов PENTAX S к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Коннектор FUJINON | Коннектор из нержавеющей стали для подключения каналов гибких эндоскопов FUJINON к Автомату для мойки CYW-100. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Принтер встраиваемый в автомат CYW-100, буквенно-цифровой, подробно фиксирует данные процесса обработки. Отображает значения: температура, длительность процесса, номер цикла и закладки, дата, общая длительность цикла и т.д. Стойкая печать с сохранением яркости отчета до 20 лет. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пре-фильтр | Фильтр грубой очистки воды. Является первой ступенью в системе фильтрации. Задерживает частицы размером до 50 мкм. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Угольный фильтр | Угольный фильтр является второй ступенью в системе фильтрации. Задерживает в том числе органические и хлорсодержащие кислоты. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Фильтр тонкой очистки | Третья ступень очистки воды. Механическая очистка от взвешенных микрочастиц размером более 1 мкм., окончательно устраняют мутность воды. Фильтрует воду максимально глубоко. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Ровная поверхность пола (масса автомата – 80 кг). Подвод к автомату магистрали холодной воды с установкой фильтра грубой очистки воды, а также шарового вентиля, заканчивающегося наружной резьбой ½”. Соединение машины с вентилем осуществляется гибким шлангом с накидной гайкой ½”. Давление воды в магистрали должно быть в пределах 2,5-5 кгс/см2. Канализация для обеспечения слива отработанной жидкости из автомата в процессе его работы. Электрическая сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В помещении должен быть контур заземления. Корпус автомата необходимо заземлить в соответствиями с требованиями ПУЭ. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.