- Утверждаю

- Руководитель Коммунальное государственное предприятие "Денисовкая районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____________________________

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ЛОТ №1

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                          Директор

____________

(подпись)

«01» ноября  2022 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская функциональная с электроприводом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Каркас кровати | Назначение. Функциональная кровать, подходящая для любых больничных отделений, и других "интенсивных" отделений. Съёмные спинки, боковые ограждения, и другое опциональное оснащение кровати позволяют настроить её под нужды и необходимости каждого пациента. Технические характеристики: Каркас выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Кровать имеет 4 секции. Ложа, имеет три регулируемые секции - спины, бедра и голени, тазовая секция неподвижная. Высота ложа: 600 мм; Ширина: 1000 мм; Длина: 2200 мм; Угол наклона спинной секции 0-75°; Угол наклона секции бедра 0-45°; Угол наклона голеностопной секции 0-45°; Положение анти Тренделенбург и Тренделенбург осуществляются с электромеханическим подъемником 0-45° от горизонтального положения; Каркас выполнен из стальных труб и профилей прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Регулировка высоты и угла наклона секции бедра, и голени осуществляется с помощью электропривода. Основание ложа изготовлено из АВС-пластика. Регулировка высоты ложа, углов наклона секций спины, бедра и голени осуществляется с помощью винтового механизма (вращением рукояток). Винтовые регулировки наклонов секций создают более комфортные условия размещения пациентов на кровати и облегчают работу медицинского персонала. Спинки съемные эргономичной (атравматической) формы, и боковые ограждения складные выполнены из АВС-пластика. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, с тормозным устройством. На кровать возможна установка дополнительного оборудования: - стойка для инфузионных вливаний, дуга для подтягивания, рама Балканского, тракционная рама, корзина для судна, матрац, надкроватного столика. Ручка для подтягивания специально усилена, крепится болтовым соединением к основанию кровати, что позволяет ей выдерживать вес больного до 200 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Боковые ограждения опускающиеся из с АВС пластика | Боковые ограждения опускающиеся из с АВС пластика | 1 комплект. |
|  |  | 3 | Основание ложа с секциями из с АВС пластика | Основание ложа с секциями из с АВС пластика, анатомическая форма регулирующими секциями | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Рама Балканского | Полностью выполнена из нержавеющей стали, подлежит обработке дезинфицирующими растворами. Допустимая нагрузка на перекладину составляет 150 килограмм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Штатив для инфузионных вливаний | Стойка никелированная. Регулировка высоты механическая. Имеет две корзины для флаконов. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Матрац | Матрац из пенополеуретана, съемный чехол из резинотканевой клеенки, устойчивый к дезинфицирующим средствам.Размер матраца 2030*800*80 | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию: 230/208 В переменного тока, однофазный; 50/60 Гц; 16/18 А Рабочая температура: 10°C - 30°C Влажность: 30% - 85% - Неконденсирующийся. Максимальный допустимая нагрузка на кровать до 200 кг. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки до 05 декабря 2022 года. DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Сертифицированный инженер с предостановлением сертификата на сбор и обслуживание оборудования. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Пульсоксиметр |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Пульсоксиметр | Предназначен для использования в домашних и больничных условиях, кислородном баре, при оказания медико-санитарной помощи населению и медосмотре в спорте (Рекомендуется использоваться прибор до или после занятия спортом. Не рекомендуется использовать прибор во время занятия спортом) и т.д. Пульсовая сатурация кислорода (пульсовое насыщение кислородом) представляет собой процентное содержание оксигемоглобина (HbO2) в общем объеме гемоглобина (Hb) в крови, так называемое содержание кислорода (O2) в крови. Она является важным биологическим параметром дыхания. Поэтому, точная информация о сатурации пациентов оказывает значительную помощь врачам в обнаружении потенциальной опасности и имеет большое значение в области клинической медицины. Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии, прост в использовании и легок при переносе. Пациенту необходимо только продеть один палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу же появятся значения сатурации гемоглобина. Общая характеристика: - Простое и удобное управление - Изделие имеет компактный размер, легок и удобен при переносе. - Низкое потребление электроэнергии. - Дисплей показателей SpO2 - Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы - Дисплей формы пульса - Знак низкого напряжения: Когда напряжение слишком низкое для того, чтобы прибор мог работать, на экране появляется индикация емкости батарейки. - Функция автоматического отключения: Изделие автоматически отключается при отсутствии сигнала более 5 секунд. Техническая характеристика: |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | 1) Измерение SpO2 | Диапазон: 0%～100％ Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. |  |
|  |  |  |  | 2) Измерение частоты пульса | Диапазон: 30 удар в мин～250 удар в мин Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина) |  |
|  |  |  |  | 3) Четкость: | 1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса |  |
|  |  |  |  | 4) Устойчивость к окружающему освещению: | Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. |  |
|  |  |  |  | 5) Рабочее напряжение: | 2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока. |  |
|  |  |  |  | Окружающие условия при хранении | a) Температура: -40оС～+60оС b) Относительная влажность: 5%～95% c) Атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа |  |
|  |  |  |  | Условия эксплуатации | a) Температура: 10оС～40оС b) Относительная влажность: ≤75% c) Атмосферное давление: 700 гПа～1060 гПа |  |
|  |  |  |  | 1) Измерение SpO2 | Диапазон: 0%～100％ Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. |  |
|  |  | 2. | Шнурок; |  |  | 1 шт. |
|  |  | 3. | Две батарейки (используются по выбору); |  |  | 1 шт. |
|  |  | 4. | Инструкция по эксплуатации. |  |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До «05» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Сертифицированный инженер с предостановлением сертификата на сбор и обслуживание оборудования. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинскойтехники; - настройку и регулировку медицинской техники;специфические для данной медицинской техники работы ит.п.; - чистку,смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловойразборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.