Утверждено:

Приказом   Коммунальное Государственное предприятие

«Денисовская  районная больница»

Управления здравоохранения акимата

Костанайской области

            - Приказ   № 57   от 16 марта  2023г.

- Документация от 24.03.2023г

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу медицинских изделий

Заказчик: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовский район, село Денисовка, улица Маслозаводская 23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX Кбе 16, АО «Народный Банк Казахстана»

Организатор тендера: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовски район, село Денисовка, улица Маслозаводская  23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана» (интернет-ресурс http://denisovskaya crb.kz).

Общие положение

Тендер проводится  с целью выбора поставщика (ов) Промывочная установка для хирургии с 1 краном в количестве 1штуки, Промывочная установка для хирургии с 2 кранами в количестве 2 штук, Центрафуга лаболаторная в количестве 1штуки, Термостат водяная баня в количестве 2 штук, Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером) в количестве19 штук, Наркозно дыхательный аппарат в количестве 1 штуки.

(далее-Товары).

Сумма выделенная для данного  тендера составляет на общую сумму 43 905 200,00 (сорок три миллиона девятьсот пять тысяч двести ) тенге.

Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 130-27 настоящих Правил.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответстви объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

- Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

- Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

- Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

- Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

- Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

- Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

- Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова Тендер по закупу медицинского оборудования" и "Не вскрывать до 11:00 часов 13 апреля  2023 года".

- Вскрытие конвертов с тендерными заявками

- Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

- Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

- В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

3.Оценка и сопоставление тендерных заявок

Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

4.Подведение итогов тендера

Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

5.Заключение договора закупа

1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

8.Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

6.Гарантийное обеспечение исполнения договора

1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

2. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

3.Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Цена за единицу. тенге | Сумма, выделенная для закупа , тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Промывочная установка для хирургии с 1 краном | штука | 1 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 5 555 000,00 | 5 555 000,00 |
| 2 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Промывочная установка для хирургии с 1 краном | штука | 2 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 6 600 000,00 | 13 200 000,00 |
| 3 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Центрафуга лабораторная | штука | 1 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 |
| 4 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Термостат водяная баня | штука | 2 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 957 600,00 | 1 915 200,00 |
| 5 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером) | штука | 19 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 105 000,00 | 1 955 000,00 |
| 6 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Наркозно дыхательный аппарат | штука | 1 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 19 950 000,00 | 19 950 000,00 |

КГП «Денисовская РБ»

Главный врач                                                                                        Баймурзин М.И.

Члены комиссии:

Варфоломеева Т.А                                                   заместитель главного врача.

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

КГП «Денисовская РБ» УзаКо Баймурзин М.И.

«24 » марта 2023 г.

№1  лота Промывочная установка для хирургии с 1 краном

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Промывочная установка для хирургии с 1 краном |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Промывочная установка | Моющая станция с фильтровой системой, нагревателем и ультрафиолетовым стерилизатором. Автономная подача воды и мыла, стерилизация воды ультрафиолетовыми лампами. Сферы применения: 1. Операционный кабинет для общей хирургии 2. Приемные комнаты 3. Операционный кабинет для ортопедических операций 4. Операционный кабинет для нейропериодов 5. Операционный кабинет для ЛОР-операций 6. Прочие помещения, требующие бесконтактной дезинфекции рук персонала Особенности: 1. Очистительная станция является автоматической 2. Стерилизованная вода (99,6%) – две ультрафиолетовые стерилизационные лампы 3. Тщательная фильтрация - предварительный фильтр и основной фильтр 4. Специальная педаль, которой можно управлять коленом, переключать между водой и дезинфицирующим средством 5. Устройство контроля давления воды 6. Безопасные двойные датчики температуры для безопасности 7. Материалы, устойчивые к коррозии - все материалы выполнены из нержавеющей стали (SUS304) и медных труб Функции: 1. Отопление: Горячее водоснабжение, быстрое нагревание, два предохранительных термо-выключателя для регулирования нарастающего давления подогревающего резервуара. Постоянная температура воды по безопасности термо-переключателей. 2. Стерилизация: воду можно стерилизовать до 99,6% (0,6 т / ч) с помощью ультрафиолетовых ламп. Ультрафиолетовые лампы изготовлены из двойных кварцевых труб для обеспечения электрической безопасности. Время использования лампы можно прочитать по мере включения таймера 3. Фильтрация: Тщательная фильтрация с помощью двух фильтров, легкая замена фильтра Габариты (Г х Ш х В) не более 600 х 1000 х 1160 мм Обработка: Удаление микробов путем фильтрации Нагреватель: не менее 2 кВт Температура воды: от 0°С до 60 °С Фильтры: 1 предварительный фильтр, 1 основной фильтр Водоснабжение: мин. 1 кг/см³, макс. 3 кг/см³ Источник питания: не менее220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт Емкость бака: не более 30 л Мыльный насос: 1 (12 В – 18 Вт) шт. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Техническая спецификация

Лот №2  Промывочная установка для хирургии с 2 кранами

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Промывочная установка для хирургии с 2 кранами |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Промывочная установка | Моющая станция с фильтровой системой, нагревателем и ультрафиолетовым стерилизатором. Автономная подача воды и мыла, стерилизация воды ультрафиолетовыми лампами. Сферы применения: 1. Операционный кабинет для общей хирургии 2. Приемные комнаты 3. Операционный кабинет для ортопедических операций 4. Операционный кабинет для нейропериодов 5. Операционный кабинет для ЛОР-операций 6. Прочие помещения, требующие бесконтактной дезинфекции рук персонала Особенности: 1. Очистительная станция является автоматической 2. Стерилизованная вода (99,6%) – две ультрафиолетовые стерилизационные лампы 3. Тщательная фильтрация - предварительный фильтр и основной фильтр 4. Специальная педаль, которой можно управлять коленом, переключать между водой и дезинфицирующим средством 5. Устройство контроля давления воды 6. Безопасные двойные датчики температуры для безопасности 7. Материалы, устойчивые к коррозии - все материалы выполнены из нержавеющей стали (SUS304) и медных труб Функции: 1. Отопление: Горячее водоснабжение, быстрое нагревание, два предохранительных термо-выключателя для регулирования нарастающего давления подогревающего резервуара. Постоянная температура воды по безопасности термо-переключателей. 2. Стерилизация: воду можно стерилизовать до 99,6% (0,6 т / ч) с помощью ультрафиолетовых ламп. Ультрафиолетовые лампы изготовлены из двойных кварцевых труб для обеспечения электрической безопасности. Время использования лампы можно прочитать по мере включения таймера 3. Фильтрация: Тщательная фильтрация с помощью двух фильтров, легкая замена фильтра Габариты (Г х Ш х В) не более 600 х 1400 х 1160 мм Обработка: Удаление микробов путем фильтрации Нагреватель:не менее 2 кВт Температура воды: от 0°С до не более 60 °С Фильтры: 1 предварительный фильтр, 1 основной фильтр Водоснабжение: мин. 1 кг/см³, макс. 3 кг/см³ Источник питания: не менее 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более2,5 кВт Емкость бака:не более 30 л Мыльный насос: 1 (12 В – 18 Вт) шт. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |

Лот № 3 Центрафуга лабораторная

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны | Центрифуга |
|  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| 3 |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Основной блок | Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочий диапазон температур от +10 до +40 С Допустимая влажность окружающей среды, 80% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
| 8 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Лот №4 Термостат водяная баня

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны | Водяной термостат |
| 2 | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| 4 |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Основной блок | Термостат состоит из блока управления, установленного на ванну, выполненную из термоустойчивого пластика (поликарбонат). Блок управления устанавливается на ванну. В нижней части блока смонтирован нагреватель – ТЭН, водяной насос, датчик температуры и уровня воды, а так же светодиодная подсветка. На верхней стороне блока управления расположена панель управления с индикаторами и кнопками. Технические характеристики: Теплоноситель: - вода дистиллированная Диапазон рабочих температур в ванне от комнатной +3 до +80 °С Точность поддержания температуры в ванне ±0,5 °С Дискретность установки температуры 0,1 °С Время выхода на максимальную температуру не более 30 мин. Количество степеней перемешивания 2 Количество секундомеров 2 Максимальное значение секундомера - 99 минут 59 секунд Градация секундомера 0,1 секунды Минимальное количество жидкости в ванной 3,5л Максимальное количество жидкости в ванной 4,5л Допустимая температура окружающей среды от +10 до +45°С Допустимая влажность окружающей среды 80% Максимальная потребляемая мощность 1,5 кВт Питание от сети 220 В – 50 Гц Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 330 х 180 х 250 мм Масса без жидкости 1,6 кг | 1 шт. |
|  |  | Комплект поставки: |
|  |  | 1 | Блок управления | Блок управления | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ванна | Ванна | 1 шт. |
|  |  | 3 | Крышка ванны | Крышка ванны | 1 шт. |
|  |  | 4 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тара упаковочная | Тара упаковочная | 1 шт. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 6 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 7 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 8 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| 9 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Лот №5  Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером)

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Весы электронные настольные для новорожденных и детей ( с механическим ростомером) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутра лет | Предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет и измерения роста в родильных отделениях и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях. Электропитание: от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В – аккумулятора или от сети 220В/50Гц через адаптер (поставляется в комплекте). Весы позволяют: • определять вес и рост ребенка; • фиксировать и сохранять в энергонезависимой памяти результат последнего взвешивания; • выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного; • производить выборку массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания. Весы имеют: • автономное питание, • экономный режим работы; • регулировку яркости индикации; • сигнализацию разрядки аккумулятора; • звуковое подтверждение нажатия клавиш; • возможность отключения звука нажатия клавиш; • сигнализацию о перегрузке; • встроенный ростомер, позволяющий одновременно с определением веса ребенка определить его рост (по желанию потребителя); • возможность передачи данных взвешивания на компьютер (по желанию потребителя). Весы рекомендуются к применению в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети. Весы выпускаются в модификациях отличающихся ценой поверочного деления; НмПВ; наличием механического ростомера и интерфейса; цветовым решением корпуса. Предел допустимой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 1 г/2 г/5 г: ±0,5 от 0,02 кг до 0,5 кг включительно ±1 г от 0,5 кг до 2 кг включительно Свыше 2 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при поверке весов с величиной чековой части в диапазоне веса 2 г/5 г: ±1г от 0,04 кг до 1 кг включительно Свыше 1 кг до 4 кг включительно ±2 г Свыше 4 кг до 6 кг включительно ±3 г Свыше 6 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Предел допускаемой погрешности при проверке весов при величине чековой части массой 5 ​​г: ±2,5 г от 0,1 кг до 2,5 кг включительно От 2,5 кг до 10 кг включительно ±5 г От 10 кг до 15 кг ±7,5 г Погрешность измерения при эксплуатации (пользователе) равна кратной погрешности измерения при проверке. Время измерения веса/роста, не более 1,5 с Максимальный предел измерения высоты (MPI), м 0,8 Предел измерения минимальной высоты (NmPI), м 0,4 Дискретная индикация измерения высоты, мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 Настройки сетевого адаптера питания: -напряжение, от 187 В до 242 В - частота, Гц от 49 до 51 Питание от встроенного источника постоянного тока (аккумулятор). - номинальное напряжение, В В - потребляемая мощность не более 20/2 Вт С сигнализацией при снижении напряжения питания весов ниже установленных значений Габаритные размеры, не более, мм: не более 600х380х200 Масса весов, кг не более 2,6 Вероятность непрерывной работы до 2000 часов равна 0,92. Принцип работы весов основан на измерении нагрузки, прикладываемой к грузоподъемному устройству, преобразовании ее в частотную сигнализацию с помощью датчика вибрации, вырабатываемого в микропроцессорном устройстве. Результаты измерения отображаются на индикаторе, расположенном в корпусе весов. В Весах нет драгоценных металлов. Основные функции клавиш управления: • "ON" - клавиша "ON" (на правой стороне шкафа) - для включения и выключения весов. • Клавиша «Т» (на панели): - выбор контейнера (вес детских принадлежностей) - обнулить показатели перед измерением ребенка, - изменение подсветки дисплея индикации; • Клавиша «P» (на панели), чтобы показать разницу в измерении с предыдущей и текущей версиями, сохраненными на дисплее, - включить/выключить звук при нажатии клавиши; • Клавиша «F» (на панели) для сохранения показаний веса ребенка в памяти весов. Значение сигнальной информации, отображаемой на дисплее во время работы: - "Р" и звуковой сигнал - если вес груза, измеренный вместе с тарой, более 15 кг; ". » (мигание) на дисплее – весы перешли в экономичный («спящий») режим работы. Весы оснащены экономичным источником питания. "-"- перед цифровой информацией (на ненагруженном приемнике нажатием клавиши «Р») показывает зарегистрированный и сохраненный в памяти весов вес ребенка; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: Руководство по эксплуатации – 1 шт Весы в сборе – 1 шт Сетевой адаптер – 1 шт. Упаковочная тара – 1 комплект. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |
| 7 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Лот № 6   Наркозно дыхательный аппарат

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Наркозно дыхательный аппарат |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | Функциональные требования к базовой комплектации: Аппарат - адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Технические характеристики базовой комплектации: Тип вентилятора -: электронно- управляемый, электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы - контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата- вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Версия аппарата на 2 газа: наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2: от 10 до 100%, частота дыхания: от 2 до 99 вд/мин, дыхательный объём на выдохе: от 0 до 1500 мл, минутный объём на выдохе: от 0 до 32 л/мин, Пиковое давление газа: 0 до 80 смН2О, ПДКВ: 0-30 смН2О Давление плато: 0-80 смН2О Среднее давление: 0-50 смН2О (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.). Давление в дыхательных путях отображаются в цифровых значениях и в виде диаграммы. Масштабирование диаграммы давления выполняется автоматически. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровку всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая не меньше 23%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет - 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом. Наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Клапан сброса избыточного давления в дыхательных путях открывается при 75 ± 5 смН2О. Клапан выравнивания отрицательного давления в дыхательных путях открывается при от -7,5 до -9,0 смН2О Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне от 10 до 70смН2О; нижний лимит тревоги в диапазоне от 5 до 30 смН2О; минутный объем (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне 0,1–20,0л/мин, нижний лимит тревоги: 0,0 - 19,9л/мин) Тревоги апноэ при остановке дыхания/вентиляции, при разгерметизации системы. Тревоги по давлению апное при Частоте дыхания ≥6 в мин.: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и тревога «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. В режимах Ручная/Спонтанная вентиляция, при Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. Концентрация кислорода (верхний лимит тревоги: 19-100%; нижний лимит тревоги: 18-99%). Аппарат может распознавать, было ли снижение концентрации О2 вызвано фактическим его снижением или неполадкой датчика О2. Тревоги дифференцируются соответственно: при фактическом снижении концентрации О2 приоритетность тревоги выше. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Частота дыхания минимальная в режиме апное: от 3 до 20 в мин. Время вдоха: от 0,3 до 4,0 сек. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: 10-85 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,02 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5см); управление настройками посредством кнопок и вращающегося нажимного манипулятора. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Увеличенная подача кислорода в дыхательную систему и дыхательный мешок в обход вентилятора и испарителя (посредством кнопки на лицевой панели аппарата): от 25 л/мин до 75 л/мин в зависимости от давления О2 на входе в аппарат. Увеличенная подача кислорода возможна и при отключенном наркозном аппарате. Измерение комплайнса системы: от 0,2 до 6,0 мл/смH2O ±0,2 мл/смH2O или ±10 % от фактического комплайнса, в зависимости от того, какое значение больше. Компактная дыхательная система: Объем: (включая заполненный абсорбер и исключая трубки): 1,7 л + мешок. Растяжимость: 0,35 мл/смH2O в автоматическом режиме (управление по объему), не включая растяжимость шлангов пациента. Объем канистры для абсорбера: 1,5л. Канистра автоклавируема. Сопротивление дыхательной системы: на вдохе 5,0 смH2O; на выдохе 4,6 смH2O. Электропитание: От сети: не настраиваемое: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: - 45 минут минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 120 минут. Стабилизатор напряжения: Мощность на выходе, Вт: 1200 Поддержка AVR: Есть Напряжение на входе: 220 В Особенности: LCD-дисплей Индикатор работы от сети, Индикатор перегрузки Компактные размеры прочная конструкция Рабочая температура: 0-40°C Влажность: 0-90 % Ручка для переноса Размеры (Ш х В х Г) 13.4 х 18 х 24 см Вес изделия: 5.6 кг Прочие параметры: Аппарат располагает тележкой с 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Аппарат имеет RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков Vapor 2000 с креплением | Работает без подогрева. Предусмотрена термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана) Объем заполнения – 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – - 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не содержит латекса. | 1шт. |
|  |  | 3 | Шланги: кислородный | Шланг для подачи кислорода, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланги: сжатого воздуха | Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина – 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента: (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях). Тестовые легкие TestLung, взрослое, не содержит латекса. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление - 484Вт. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом от 20кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом до 20кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) | Датчик потока термоанемометрический. Устанавливается в дыхательном модуле наркозного аппарата. Для мониторинга потока требуется только один датчик. Комплект 5 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 3 | Датчик кислорода (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия - электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый (комплект 50шт.) | Противомикробный и противовирусный фильтр - одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация - 99,999; вирусная фильтрация - 99,99. Объём мертвого пространства - 30мл. Макс. время использования - 24ч. Комплект – 50 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. Комплект – 2 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 6 | Маска наркозная (комплект 3 шт.) | Маски многоразового использования, изготовлены из медицинского силикона и имеют анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски имеют мягкую и гибкую структуру, что обеспечивает их герметичное прилегание к лицу пациента. Маски прозрачны, что позволяет контролировать цвет кожных покровов под маской. | 1 комплект из 3 шт. |
|  |  | 7 | Лицевая маска для анестезии /одноразовая/без кольца с креплениями/размер 1/2/3 для недоношенных младенцев/для младенцев ( к-кт 90шт.) | Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. Комплект - 90 шт. | 1 комплект. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Пункт назначения, согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |
| 7 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.

КГП «Денисовская РБ»

Главный врач                                                                                                                                                         Баймурзин М.И.