ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 3  Дефибрилятор    в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 14 августа  2023 года до 11.00 часов

04 сентября 2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              07.09,2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

Лот №3  Дефибрилятор

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Дефибриллятор | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек Диаметр электродов: - для взрослых: не более 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: не более 9 кг. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |
|  |  | 2. | Гель для дефибрилляции | Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги, Не менее от 700 до не более 1060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 60 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 208 700,00 (Один миллион двести восемь тысяч семьсот) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 01.09.2023г в 12 часов 38 минут | 1 208 700,00 |
| 2 | ТОО « Альфа-Медикал» | БИН:060440003504 | 01.09.2023г в 18 часов 00 минут | 1 048 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « ОрдамедКостанай»

Отклонить ТОО « Альфа-Медикал»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « ОрдаМедКостанай»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Дефибрилятор серии PRIMEDIC. Модель: DEFI –B ( M110) Metrax GmbH Германия № РК-МТ-5№019018 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек Диаметр электродов: - для взрослых: не более 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: не более 9 кг. | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек Диаметр электродов: - для взрослых: не более 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: не более 9 кг. | Соответствует заявленным параметрам |
| Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр. 1шт | Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр. 1шт |  |
| Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги, Не менее от 700 до не более 1060 гПа | Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги, Не менее от 700 до не более 1060 гПа |  |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Альфа-Медикал»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Дефибрилятор серии PRIMEDIC. Модель: DEFI –B ( M110) Metrax GmbH Германия № РК-МТ-5№019018 |
| --- | --- |
| Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек Диаметр электродов: - для взрослых: не более 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: не более 9 кг. | Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации. Область применения: Анестезиология, реаниматология, кардиология. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Параметры: Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: индикатор уровня энергии; индикатор процесса набора энергии; индикатор достижения выбранного уровня энергии; индикатор неправильной работы аппарата; индикатор процесса зарядки аккумулятора; индикатор состояния аккумулятора. Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. Возможность быстрого использования в случае необходимости. Корпус аппарата ударопрочный. Удобная ручка для переноски. Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Технические характеристики: Форма импульса: монофазная синусоидальная. Режим работы: ручной, асинхронный. Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом). Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек Диаметр электродов: - для взрослых: не более 8 см. - для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см. Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач. Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе. Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц. Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%). Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д) Вес: не более 9 кг. |
| Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр. 1шт | Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр. 1шт |
| Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги, Не менее от 700 до не более 1060 гПа | Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги, Не менее от 700 до не более 1060 гПа |

ТОО  « ОрдаМед Костанай»     проходит тендерную документацию.

Cогласно Приказа Министра здравоохранения  Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110, комиссия решила   признать  закуп    Дефибрилятор серии  PRIMEDIC. Модель: DEFI –B ( M110) Metrax GmbH Германия    в кол-ве – 1шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай»      на сумму 1 208 700 , 00  (Один миллион двести восемь тысяч семьсот) тенге

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам